## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 神经中央监护分析系统 (一拖六） |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 重症脑功能监护，神经电生理检查与监护，睡眠监护，呼吸监护，常规生命体征监护和数字视频监护。并可进行脑功能信息监护与分析，为临床诊断提供信息。
*2 | 资质认证 | 具备NMPA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 监测参数 | 脑功能监测（EEG)的同时，可以同时进行多项生理参数监测，包括心电（ECG）、无创血压（NIBP）、血氧（SpO2）、呼吸（RESP）、脉率（PR）、体温（TEMP）、肌电（EMG）、眼电（EOG）等。模块高度集成在监护仪内，为一体化设计
3.2 | 脑电通道
3.2.1 | 共模抑制比 | ≥110dB
·3.2.2 | 幅频特性 | （0.5-120）Hz ，偏差不超过（－30-＋5）%
·3.2.3 | 噪声水平 | ≤1.0μVp-p或≤0.15μV rms
*3.2.4 | 通道数 | ≥32通道
3.2.5 | 阻抗测试 | 具备实时阻抗测试功能
3.2.6 | A/D转换 | ≥24bit
3.2.7 | 采样频率 | ≥1000Hz每通道
3.2.8 | 输入阻抗 | ≥20MΩ
3.3 | 视频监测组件 | 对病员进行视频监测，与所有监测参数同步记录并显示，多种视频配置可选。其中摄像机为高清网络数字摄像机，可以做画中画处理，具有彩色-黑白摄像自动转换功能
3.4 | 中央主机系统 | 中文操作系统，≥21寸液晶显示器，集中控制的中央作业平台，对床旁机可以进行同步控制与管理，对数据进行记录、显示、存储等。支持病人视频同时实时显示，根据需要可以遥控摄像头的角度和方向。可进行数据备份与系统恢复功能，可以回放各种参数，并进行拷贝和打印
3.5 | 中央主机配置 | 处理器不低于英特尔至强XEON W2100，内存≥32G (含ECC校验），机械硬盘≥8TB，固态硬盘≥128GB，≥2个1000M网口，具备图像处理卡
3.4 | 分析工作站 | ≥21寸液晶显示器，分析作业平台，与中央机具有数据通信能力，可以调取所有病员数据，进行分析、处理、出报告及打印等
3.5 | 睡眠组件采集参数 | 含眼电、肌电、口鼻气流、胸式呼吸、腹式呼吸、鼾声、体位监测等
3.6 | 软件功能
3.6.1 | 睡眠软件功能 | 可完成睡眠的自动及手动分析。含睡眠呼吸暂停综合征自动分型及手动调整，用于睡眠呼吸暂停的监测与诊断。
·3.6.2 | 脑电辅助分析功能 | 脑电异常放电自动检测（含尖波、棘波、尖慢、棘慢、尖棘慢、多棘慢等波形自动检测、标注、报警）。非惊厥型癫痫发作及持续状态自动检测、标注、报警。
·3.6.3 | 脑功能损伤程度综合评价 | 能处理长时间监测数据，提示患者意识状态和损伤程度
3.6.4 | 半球复杂度分析 | 能评估大脑半球的脑功能变化趋势和半球功能差异
3.6.5 | 爆发抑制分析 | 具备
3.6.6 | 相对变化分析 | 具备
3.6.7 | 加权趋势分析 | 具备
3.6.8 | 脑功能状态综合评价 | 具备对称部位各种脑功能（BFI）、脑损伤指数（BDFI)、对称指数（CSI）详细趋势和数值分析
3.6.9 | 脑地形图分析功能 | 支持二维、三维脑地形图、动态脑地形图
3.6.10 | 自定义导联 | 可随时调整导联编排，采集、回放过程中可自由变更
3.6.11 | 特殊事件标记 | 可自定义各种特殊事件标记，具备事件编辑、分类功能
3.6.12 | 振幅整合分析 | 具备AEEG振幅整合分析功能
3.6.13 | 定量脑电分析 | 具备QEEG定量脑电分析
3.7 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 中央主机系统1套、多参数监护仪（神经监护仪）6台（支持32通道EEG信号和常规生命体征信号采集，含可移动使用台车）、视频监测组件6套（高清摄像头、支架、云台控制器等组成）、分析工作站1台、睡眠组件6套、配套软件1套（含睡眠分析、脑功能分析、脑电辅助分析功能等）
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。