## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 听觉诱发电位仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于测试听觉或前庭诱发电位，可直接反映听觉脑干功能状态，客观鉴定听力损伤及听觉功能异常的定位（耳蜗和蜗后病变）、听神经瘤早期判断、中枢性脱髓鞘病变、脑干损伤、脑死亡、新生儿听力筛查及智力发育障碍的患儿及听神经病等神经系统疾病的定位诊断，为临床客观听力、前庭功能评价和鉴别诊断提供参考。
*2 | 资质认证
2.1 | CFDA | 具备
2.2 | FDA或CE | 具备
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 主要测试功能 | 具备短声及短纯音ABR、耳蜗电图、中长晚潜伏期反应、听觉事件相干电位(P300)、多频稳态反应（ASSR）、前庭诱发肌源性电位(VEMP)、电诱发听性脑干反应(EABR)、TEOAE瞬态诱发性耳声发射、DPOAE畸变耳声发射、SOAE自诱发耳声发射等测试功能。
·3.1.1 | 特殊测试功能 | 40Hz相干电位
3.2 | 数据采集
3.2.1 | 采集时间 | ≥（5-9000）ms
3.2.2 | 速率 | ≥（0.2-180）次/s |  |  |  | 刺激声速率
3.2.3 | 模数转换 | ≥16位
3.2.4 | 伪迹控制 | 99%满量程（可调）
3.2.5 | 扫描点数 | 每个记录≥600个
3.3 | 通道
3.3.1 | 通道数量 | ≥2个
3.3.2 | 增益 | ≥（1-500）K
3.3.3 | 滤波 | 高通滤波≥（0.2-1k）Hz；低通滤波≥（5-10k）Hz；50Hz陷波滤波器
3.4 | 刺激
*3.4.1 | 测试耳机 | 标配头戴式耳机，插入式耳机，骨导耳机
3.4.2 | 刺激类型 | 短声或短纯音
3.4.3 | 白噪声掩蔽 | 具备
3.4.4 | 短声时长 | ≥100μs
3.4.5 | 短纯音频率 | ≥（125-8k）Hz
3.4.6 | 声强范围 | ≥（0-130）dB pe SPL；用户自定义nHL |  |  |  | pe峰值等效
3.4.7 | 声波输出模式 | 疏波、密波和交替
3.5 | 多频稳态电位
3.5.1 | 测试频率 | 至少包含250，500，1000，2000，4000，8000 Hz，双耳≥10个频点同时检测
3.5.2 | 声强范围 | 插入式耳机≥（0-120）dB HL、头戴式耳机≥（0-110）dB HL、骨导耳机≥（0-60）dB HL
3.5.3 | 掩蔽噪音 | 白噪声≤100dB HL
3.5.4 | EEG监控 | 数据收集过程中实时显示
3.5.5 | 测试方法 | 快速测试法和声强直降法
3.5.6 | 测试协议 | 分为睡眠模式和清醒模式，也可创建其它测试协议
3.6 | VEMP测试
3.6.1 | OVEMP和CVEMP功能 | 具备
3.6.2 | 通道 | 一通道（左或右）
·3.6.3 | VEMP监控器 | 具有VEMP监控器，可自动计算不对称比
3.6.4 | VEMP EMG水平 | 用户自定义可以接受的最小值和最大值
3.7 | TEOAE瞬态诱发性耳声发射
3.7.1 | 频率范围 | ≥（450-5000）Hz
3.7.2 | 刺激声强 | ≥（40-90）dB SPL
3.7.3 | 刺激声类型 | Tone-burst 和Click声可选
3.8 | 畸变耳声发射
3.8.1 | 采样率 | ≥40000Hz( 获取和刺激)
·3.8.2 | 频率范围 | ≥（500-10k）Hz，频率解析度≤5Hz
3.8.3 | 强度范围 | ≥（0-75）dB SPL；最小步进≤2dB
3.9 | 自诱发耳声发射
3.9.1 | 输入灵敏度 | ≥（0-70）dB SPL
3.9.2 | 频率范围 | ≥（450-5000）Hz
3.1 | 其他
3.10.1 | 屏幕显示 | 可双耳同时显示
3.10.2 | 主机校准 | 原位校准法
3.10.3 | 探头适配 | 测试前和测试后都进行探头适配，并可储存用于历史对比
3.11 | 报警及安全指示 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.12 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 中英文操作系统（可与医院HIS系统连接）
4.2 | 硬件 | 主机1套、前置放大器1个、插入式耳机1副、TDH-49 气导耳机1副、B-71 骨导耳机1副、OAE探头套件1副、电极连接线1套、电极跳线1套、清洁膏2支、ABR电极及VEMP专用电极1套、回路测试盒1副 、VEMP监视器1个、中文安装软件1套、校准数据1套、图文工作站1套、彩色喷墨打印机1套等。
*5 | 安装要求 | 配合屏蔽室安装使用
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。