## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动生化分析仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 58
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 定量分析血清、血浆、尿液、脑脊液等样本的临床化学成分
*2 | 资质认证 | 同时具备CFDA、CE
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 检测速度 | 全自动随机任选分立式，单双试剂恒速≥800T/H，可选配ISE模块600T/H
3.2 | 测试原理 | 具备比色法、比浊法、离子选择电极法
3.2 | 分析方法 | 具备终点法，固定时间法，动力学法
3.4 | 同时分析项目 | ≥90个
3.5 | 试剂位 | ＞160个，具备24小时2～8℃试剂冷藏功能
3.6 | 加样针 | ≥1支，具备随量跟踪技术，水平、垂直撞功能；自动内、外壁清洗功能；样本针具有堵针（凝块）检测功能
| 试剂针 | ≥2支，具备随量跟踪技术，水平、垂直撞功能；
3.7 | 最小反应体积 | ＜100μL
·3.8 | 样本位 | ＞180个
·3.9 | 反应位 | ＞160个
3.10 | 光学系统 | 光栅后分光，至少提供12个波长，340~850nm
3.11 | 清洗系统 | 具备自动温水清洗功能；
3.12 | 比色杯 | 可温水清洗、重复使用，支持单个更换
*3.13 | 温控方式 | 温控方式为固体直热式，非水浴/油浴
3.14 | 系统配套性要求 | 具有原厂配套试剂、校准品和质控品
*3.15 | 运行中装载试剂 | 仪器测试进行中支持试剂在线更换
3.16 | 交叉污染率 | ＜0.08%
·3.17 | 吸光度线性范围 | 0~3.4Abs
3.18 | 参数导入 | 具备参数导入、校准参数导入功能
3.19 | 耗材提醒 | 具备耗材不足提醒功能
3.20 | 质控 | 可做3个水平的质控，自动绘制多种质控图，质控测试可选择在样本测试前、中、后进行
3.24 | 耗水量 | ≤ 45 L/H
4 | 配套医用试剂耗材 | 需使用封闭试剂，厂家自报品规、价格
4.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 否
*5 | 售后条款
5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式
5.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
5.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.9 | 交货期 | 合同签订后2个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量（人份/台） | 备注
一、开展的检测项目和耗材
开展项目和用量
1 | 白蛋白 | ALB | 0.3万
2 | 总蛋白 | TP | 0.3万
3 | 直接胆红素 | DBIL | 0.3万
4 | 总胆红素 | TBIL | 0.3万
5 | 天冬氨酸氨基转移酶 | AST | 0.3万
6 | 丙氨酸氨基转移酶 | ALT | 0.3万
7 | γ-谷氨酰基转移酶 | GGT | 0.3万
8 | 尿素 | UREA | 0.3万
9 | 尿酸 | UA | 0.3万
10 | 肌酐 | CREA | 0.3万
11 | 尿微量白蛋白 | NAG | 0.3万
12 | 总胆固醇（双） | CHOL | 0.3万
13 | 总胆固醇（单） | CHOL | 0.3万
14 | 甘油三酯（双） | TG | 0.3万
15 | 甘油三酯（单） | TG | 0.3万
16 | 低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C | 0.3万
17 | 高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-C | 0.3万
18 | 血管紧张素转化酶 | ACE | 0.3万
19 | 高敏C-反应蛋白 | hs-CRP | 0.3万
20 | 同型半胱氨酸 | HCY | 0.3万
21 | 髓过氧化物酶 | MPO | 0.3万
22 | 脂蛋白相关磷脂酶A2 | Lp-PLA2 | 0.3万
23 | 乳酸脱氢酶 | LDH | 0.3万
24 | 乳酸脱氢酶同工酶1 | LDH1 | 0.3万
25 | 肌酸激酶 | CK | 0.3万
26 | 肌酸激酶同工酶 | CK-MB | 0.3万
27 | α-羟丁酸脱氢酶 | α-HBDH | 0.3万
28 | 缺血修饰白蛋白 | IMA | 0.3万
29 | 肌红蛋白 | MYO | 0.3万
30 | 肌钙蛋白I | cTnI | 0.3万
31 | 心型脂肪酸结合蛋白 | H-FABP | 0.3万
32 | 葡萄糖（己糖激酶法） | GLU | 0.3万
33 | 胰岛素 | insulin | 0.3万
34 | 糖化血红蛋白 | anti-CCP | 0.3万
35 | 类风湿因子 | RF | 0.3万
36 | 抗链球菌溶血素〝O〞 | ASO | 0.3万
37 | D-二聚体 | D-Dimer | 0.3万
38 | 纤维蛋白原 | FIB | 0.3万
39 | 纤维蛋白原降解产物 | FDP | 0.3万
40 | 脂肪酶 | LPS | 0.3万
41 | α-淀粉酶 | α-AMY | 0.3万
42 | 铁 | Fe | 0.3万
43 | 锌 | Zn | 0.3万
44 | 二氧化碳 | CO2 | 0.3万
45 | 钙 | Ca | 0.3万
46 | 无机磷 | P | 0.3万
47 | 镁 | Mg | 0.3万
说明：1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。