|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **技术参数需求表** | | | | | | |
| **设备名称** | 可视喉镜 | **总数量 （台/套）** | 15 | **预算总金额（万元）** | 74 | |
| **序号** | **技术和性能参数名称** | **招标参数和性能要求** | | | | **备注** |
| \*1 | 基本要求 | 在可视下进行气管插管 | | | |  |
| \*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证 | | | |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  | | | |  |
| 3.1 | 操作部 |  | | | |  |
| 3.1.1 | 景深范围 | ≥（5-100）mm | | | |  |
| 3.1.2 | 视场角 | 60°；误差≤15% | | | |  |
| 3.1.3 | 光源 | 内置的全密封防水高功率LED光源 | | | |  |
| ·3.1.4 | 光照度 | ≥150Lux | | | |  |
| 3.1.5 | 摄像头 | 全密封防水设计 | | | |  |
| 3.1.6 | 像素 | ≥30万 | | | |  |
| 3.1.7 | 摄像头与镜片前端的垂直距离 | ≤30mm | | | |  |
| ·3.1.8 | 连接方式 | 旋转卡槽 | | | |  |
| 3.2 | 图像处理器 |  | | | |  |
| ·3.2.1 | 显示屏尺寸 | TFT屏≤2.5英寸 | | | |  |
| 3.2.2 | 显示屏像素 | ≥320×240 | | | |  |
| \*3.2.3 | 分辨率 | ≥3.72LP/mm | | | |  |
| 3.2.4 | 显示屏前后旋转角度 | ≥（0-130）º | | | |  |
| 3.2.5 | 显示屏左右旋转角度 | ≥（0-270）º | | | |  |
| 3.2.6 | 端口 | 有线视频输出端口 | | | |  |
| 3.2.7 | 拍照、录像功能 | 整机具有拍照、录像功能 | | | |  |
| 3.2.8 | 储存容量 | 可储存相片≥10万张，可储存录像≥4.5小时 | | | |  |
| 3.2.9 | 电池持续时间 | ≥2小时 | | | |  |
| 4 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 | | | |  |
| 5 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报） | | | |  |
| 6 | 配置需求 | 每套配置： 显示屏1个；手柄2个（大、中、小、新生儿，4种型号可选）；充电器1个；插管导丝1条 | | | |  |
| 7 | 配套医用试剂耗材 | 设备必须配套一次性使用医用试剂耗材时填写以下条款 | | | |  |
| 7.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 填写“是”与“否” | | | |  |
| 7.2 | 封闭配套施加耗材品规 | 如有一次性使用封闭医用试剂耗材，厂家自报品规 | | | |  |
| \*8 | 售后条款 | 建议根据实际情况，将售后条款内的某单项列为关键条款，不一定全部列入 | | | |  |
| 8.1 | 保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 | | | |  |
| 8.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 | | | |  |
| 8.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | | | |  |
| 8.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% | | | | 配件指设备正常使用时的必备零配件 |
| 8.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 | | | |  |
| 8.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 | | | |  |
| 8.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） | | | |  |
| 8.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） | | | |  |
| 8.9 | 交货期 | 合同签订后2个月内交货 | | | |  |
| 备注：1.加注“\*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。  2.加注“·”号的技术指标为重要指标。  3.加注“\*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 | | | | | | |