## 2.1设备参数
技术参数需求表
设备名称 | 血细胞分离机 |  |  | 项目编号（或预算编号） | 2022-JQ06-W1481
总数量 （台/套） | 1 | 预算单价 （万元） | 45 |  | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 与血小板耗材配合使用，用于对血液成分的分离和处理，完成对血小板成品的采集。
*2 | 资质认证 |  | 同时具备NMPA、CE或FDA认证、具备ISO13485认证
3 | 技术和性能参数 |  | 应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等
·3.1 | 离心机转速 |  | ≥5000rpm
3.2 | 移动后离心机校准要求 |  | 无需校准
·3.3 | 屏幕 |  | 大屏幕液晶显示（LCD），中文版操作系统
3.4 | 采血静脉压袖带 |  | 全自动工作方式，可拆卸
·3.5 | 设备便携性要求 |  | 设备重量小于30公斤，功率500瓦，配有可移动机架，可方便应用于开展献血屋，献血车机采，甚至床旁治疗和急诊抢救
3.6 | 泵速 |  | 20~140毫升/分，可以随时根据捐血者的静脉要求进行人工调节
3.7 | 抗凝控制方式 |  | 独立抗凝剂泵，全自动控制方式，时刻控制抗凝滴速并自动报警，保证捐血者整个采集过程的安全性
3.8 | 穿刺要求 |  | 单针静脉穿刺或管路接口与静脉插管连接
3.9 | 抗凝剂比例调整范围 |  | 1:8 ~ 1:16
3.1 | 操作模式 |  | 1. 人、机对话方式，图形式操作界面，动态数据显示。 2. 具有数据自动计算功能 (HaemoCalculator)。 3. 具有单键操作的在线式帮助功能。 4. 可配置条型码阅读器。
3.11 | 信息化要求 |  | 带有通信接口，并可配置实时中文信息系统，可在站内实时监控献血点（如献血屋和献血车）的每台机采设备采集情况
3.12 | 机采过程可见可控性 |  | 采集时操作员直观观察机采管路，并根据实际情况作做出判断，保证机采的安全性
3.13 | 血小板采集 |  | 采集时间45-90min，血小板2.5-5*10ˆ11
3.14 | 采集内容 |  | 血小板采集；细胞采集（自体和异体）；血浆采集；
·3.15 | 应用范围 |  | 包括但不限于干细胞移植；血浆置换；血细胞/血小板/红细胞去除。
3.16 | NMPA配套耗材 |  | ≥3种，且具备相应认证
3.17 | 具备多种保护传感器 |  | 具备
3.18 | 报警及安全指标 |  | 固定代码方式，语音信息提示，在线HELP帮助提示。
3.19 | 设备不良事件情况 |  | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
4 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求 |  |  |  | （合包参数需标注不同科室的模块及附件的分配）
4.1 | 软件 |  | 配套中英文操作显示和操作提示功能。
4.2 | 硬件 |  | 主机一台、设备配套车架、袖带、扫码枪、电源线、程序卡
4.3 | 配件耗材 |  | 配套耗材通过（1）ISO13485体系认证、（2）欧共体CE认证、（3）中华人民共和国食品与药品监督管理局（CFDA）颁发的医疗器械注册证。
5 | 配套医用试剂耗材 |  | 设备必须配套一次性使用医用试剂耗材时填写以下条款
5.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 |  | 否
5.2 | 封闭配套施加耗材品规/价格 |  | 如有一次性使用封闭医用试剂耗材，厂家自报品规/价格
6 | 物联网支持功能
6.1 | 联网要求 |  | 提供物联网组件（适配器），通过有线或WiFi等方式连接，通过HL7协议标准传输数据，数据内容包括设备运行状态、关键系统参数、日志信息、体征、波形等。
6.2 | 技术文件 |  | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题
7 | 安装要求 |  | UPS电源（可延长1小时）；避强光，地面平整，每台设备需1㎡空间，另外采血椅2㎡
*8 | 售后条款
8.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
8.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
8.3 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
8.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
8.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
8.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
8.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
8.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训
8.9 | 交货期 |  | 合同签订后30日内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。