## 2.1设备参数
技术参数需求表
设备名称 | 血细胞分离机 |  |  | 项目编号（或预算编号） | 2022-01YL-Z03
总数量 （台/套） | 1 | 预算单价 （万元） | 50 |  | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 与血小板耗材配合使用，用于对血液成分的分离和处理，完成对血小板成品的采集。
*2 | 资质认证 |  | 同时具备NMPA、CE或FDA认证、具备ISO13485认证
3 | 技术和性能参数 |  | 应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等
·3.1 | 离心机转速 |  | ≥5000rpm
3.2 | 移动后离心机校准要求 |  | 无需校准
·3.3 | 屏幕 |  | 大屏幕液晶显示（LCD），中文版操作系统
3.4 | 采血静脉压袖带 |  | 全自动工作方式，可拆卸
·3.5 | 设备便携性要求 |  | 设备重量小于30公斤，配有可移动机架，可方便应用于开展献血屋，献血车机采，甚至床旁治疗和急诊抢救
3.6 | 泵速 |  | 20~140毫升/分，可随时根据捐血者静脉要求进行人工调节
3.7 | 抗凝控制方式 |  | 独立抗凝剂泵，全自动控制方式，时刻控制抗凝滴速并自动报警，保证捐血者整个采集过程的安全性
3.8 | 穿刺要求 |  | 单针静脉穿刺或管路接口与静脉插管连接
·3.9 | 抗凝剂比例调整范围 |  | 1:8 ~ 1:16
3.1 | 操作模式 |  | 1. 人、机对话方式，图形式操作界面，动态数据显示。 2. 具有数据自动计算功能 (HaemoCalculator)。 3. 具有单键操作的在线式帮助功能。 4. 可配置条型码阅读器。
3.11 | 信息化要求 |  | 带有通信接口，并可配置实时中文信息系统，可在站内实时监控献血点（如献血屋和献血车）的每台机采设备采集情况
3.12 | 机采过程可见可控性 |  | 采集时操作员直观观察机采管路，并根据实际情况作做出判断，保证机采的安全性
3.13 | 血小板采集 |  | 采集时间45-90min，血小板2.5-5*10ˆ11
3.14 | 采集内容 |  | 血小板采集；细胞采集（自体和异体）；血浆采集；
·3.15 | 应用范围 |  | 包括但不限于干细胞移植；血浆置换；血细胞/血小板/红细胞去除。
3.16 | NMPA配套耗材 |  | ≥3种，且具备相应认证
3.17 | 具备多种保护传感器 |  | 具备
3.18 | 报警及安全指标 |  | 固定代码方式，语音信息提示，在线HELP帮助提示。
3.19 | 设备不良事件情况 |  | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
4 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 软件 |  | 配套中英文操作显示和操作提示功能。
4.2 | 硬件 |  | 主机一台、设备配套车架、袖带、扫码枪、电源线、程序卡
4.3 | 配件耗材 |  | 配套耗材通过（1）ISO13485体系认证、（2）欧共体CE认证、（3）中华人民共和国食品与药品监督管理局（CFDA）颁发的医疗器械注册证。
5 | 配套医用试剂耗材 |  | 设备必须配套一次性使用医用试剂耗材时填写以下条款
5.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 |  | 否
5.2 | 封闭配套施加耗材品规/价格 |  | 如有一次性使用封闭医用试剂耗材，厂家自报品规/价格
6 | 物联网支持功能
6.1 | 联网要求 |  | 提供物联网组件（适配器），通过有线或WiFi等方式连接，通过HL7协议标准传输数据，数据内容包括设备运行状态、关键系统参数、日志信息、体征、波形等。
6.2 | 技术文件 |  | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
7 | 安装要求 |  | UPS电源（可延长1小时）；避强光，地面平整，每台设备需1㎡空间，另外采血椅2㎡
*8 | 售后条款
8.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
8.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
8.3 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
8.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
8.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
8.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
8.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
8.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训
8.9 | 交货期 |  | 合同签订后30日内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。