## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 彩色多普勒超声诊断仪 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 200
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 满足心脏、血管、腹部、妇产、小器官、儿童、等全身部位超声检查
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证和FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 成像功能
3.1.1 | 成像模式 | 二维灰阶成像、彩色多普勒血流成像、频谱多普勒显示和分析、能量多普勒成像、组织谐波成像、组织多普勒成像
3.1.2 | 频谱多普勒方式 | 脉冲多普勒PWD、HPRF、连续波多普勒CWD
3.1.3 | 智能一键图像优化技术 | 具备
3.1.4 | 全场聚焦成像 | 全程发射和全程接收计较技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致，全场图像无焦点
·3.1.5 | 组织谐波成像技术 | 组织谐波成像技术≥2种，满足不同部位的检查要求
3.1.6 | 组织多普勒成像技术 | 支持彩色速度模式图、频谱模式图、M型模式图等多种模式，支持相控阵、凸阵等探头
·3.1.7 | 超微细血流成像 | 可显示微细血管和低速血流信号
·3.1.8 | 智能血流跟踪 | 取样框角度偏转可自动跟踪，适应血流显示情况
3.1.9 | 图像放大功能 | 具备图像放大功能，具备一键放大功能
3.1.10 | 宽景成像 | 具备宽景成像，具备扫查速度提示
3.1.11 | 三维显示 | 具备
3.1.12 | 实时弹性成像 | 实时弹性成像具备组织硬度分析和压力曲线提示图标
·3.1.13 | 超声造影成像 | 具备
*3.1.14 | 剪切波弹性成像 | 具备
·3.1.15 | 实时弹性成像及定量分析功能 | 具备
·3.1.16 | 盆底自动测量 | 具备
·3.1.17 | 产科辅助测量功能 | 具备
3.1.18 | 预设条件 | 针对不同检查脏器，预置最佳化图像的检查条件
3.2 | 测量和分析
3.2.1 | 一般测量 | 至少包含：距离、面积、周长、体积、角度测量模式
3.2.2 | 多普勒血流测量和分析 | 具备
3.2.3 | 直线解剖M型 | 可360°任意旋转M型取样线角度进行测量
3.2.4 | 心肌二维斑点追踪技术 | 具备
3.2.5 | 心功能自动测量（自动计算功能） | 具备
3.2.6 | 血管内中膜自动测量 | 具备
3.3 | 主机系统
·3.3.1 | 显示器 | ≥20英寸，分辨率1920*1080彩色显示器
3.3.2 | 操作液晶触摸屏 | ≥10英寸，可通过手指滑动触摸屏翻页
3.3.3 | 物理通道数 | ≥128通道
3.3.4 | 存储能力 | 本机硬盘≥512GB
3.3.5 | 输出能力 | 高清视频接口、USB接口、DICOM3.0接口装机后即可正常使用
*3.3.6 | 探头接口 | ≥4个（全部激活且相互通用）
3.3.7 | 耦合剂加热装置 | 具备
3.3.8 | TGC分段 | ≥6段
3.3.9 | 系统动态范围 | ≥160dB
3.3.10 | 超声功率输出调节 | B/M、CWD、PWD、Color Doppler可调
3.3.11 | 二维最大成像深度 | ≥35cm
3.3.12 | 彩色显示速度 | 最低平均血流测量速度≤5mm/s
3.3.13 | PW取样容积 | 宽度（1-15）mm
3.3.14 | 频谱多普勒最小测量速度 | PWD：≤8mm/s
3.3.15 | 凸阵成像 | 全视野、18cm深度时：二维灰阶显示帧频≥30帧/秒，彩色帧频≥15帧/秒
3.3.16 | 相控阵成像 | 全视野、18cm深度时：二维灰阶显示帧频≥40帧/秒，彩色帧频≥12帧/秒
3.3.17 | 动态图像存储 | ≥24帧/秒，时间≥300秒
3.4 | 探头规格及要求
3.4.1 | 凸阵探头 | 频率范围（2.0-5.0）MHz
3.4.2 | 线阵探头 | 频率范围（5.0-12.0）MHZ
3.4.3 | 相控阵探头 | 频率范围（2.0-4.0）MHz
3.4.4 | 腔内探头 | 频率范围（4.0-10.0）MHz
*3.4.5 | 探头报价 | 机型可用的所有探头需列表并报价
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 全套用于全身检查的软件系统和心脏、腹部、妇产、浅表等应用分析软件，该超声平台再增加新探头时，应用软件应免费提供
4.2 | 硬件 | 主机1台，探头4把（腹部凸阵探头、心脏相控阵探头、浅表（血管）探头、腔内探头各1把）
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。