## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 彩色多普勒超声诊断仪 |  | 总数量（台/套） | 3台 | 预算总金额（万元） | 135
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 台式超声诊断仪，用于生殖诊断、卵泡监控、穿刺取卵
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 主要规格及系统概述
3.1.1 | 成像模式 | 二维灰阶成像；彩色多普勒血流成像；频谱多普勒成像；彩色能量多普勒成像；造影成像
3.1.2 | 高分辨率彩色血流成像功能 | 具备
*3.1.3 | 穿刺引导功能 | 二维和彩色多普勒动态双幅显示时，可双幅同时显示穿刺引导线，并可同时显示距体表距离
·3.1.4 | 穿刺针增强功能 | 具备
·3.1.5 | 针道可变角度 | ≥35°，步长≤5°
3.1.6 | 图像局部放大功能 | 具备
3.1.7 | 多普勒角度 | 具备，可自动校正
3.1.8 | 精细图像处理功能 | 具备，可视可调≥3 级
3.1.9 | 多普勒监听 | 二维模式下可监听多普勒声音
*3.1.10 | 慢放图像功能 | 具备慢放图像功能，可实时调速且慢放速度最低为原速度的 1/10
3.1.11 | 测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) | 一般测量、专业卵泡测量软件包、心脏功能测量与分析、血管血流测量与分析、乳腺测量软件包
·3.1.12 | 卵泡测量软件包功能 | 具备，自动计算卵泡大小及平均值、报告中每侧显示卵泡≥10 个
·3.1.13 | 血管血流测量 | 自动、实时显示，具备血管血流速度测量
3.1.14 | 预设条件 | 可针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件和常用所需的外部调节及组合调节
3.1.15 | 图像管理 | 具备图像管理与记录装置、超声图像存档与病案管理、动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介
3.1.16 | 电影回放时间 | ≥10000帧
*3.1.17 | 成像帧频 | 二维帧频：≥28帧/秒；彩色帧频：≥14帧/秒（凸阵探头，全视野，18cm深）
·3.1.18 | 显示控制 | 反转显示(左/右；上/下)；二维和彩色多谱勒实时双幅显示；彩色显示控制零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比；
3.1.19 | 网络功能 | DICOM 3.0版接口部件,包括传输,打印,检索,通用格式
3.2 | 主机系统技术参数及要求
3.2.1 | 显示器 | ≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器
3.2.2 | 物理通道数 | ≥128
3.2.3 | 存储能力 | ≥100GB
3.2.4 | TGC分段 | ≥8段
3.2.5 | 增益调节 | B、M、D可独立调节
3.2.6 | 探头接口 | ≥3个
3.2.7 | 输出信号 | 标准视频接口、USB接口，通用格式,装机后即可正常使用
3.3 | 探头规格及要求
3.3.1 | 性能
·3.3.1.1 | 探头频带 | 宽频带或变频探头
3.3.1.2 | 多普勒频率 | 多普勒可选择不同频率
·3.3.1.3 | 曲柄式腔内探头 | 握柄与探头主体部分应呈钝角夹角，配置穿刺导向装置
3.3.1.4 | 凸阵 | 具备谐波功能
3.3.2 | 二维灰阶显像主要参数
3.3.3 | 凸阵探头超声频率 | （3.0 ～ 6.0）MHz，具备谐波功能
3.3.4 | 腔内探头超声频率 | （3.0 ～ 7.0）MHz，具备谐波功能
*3.3.5 | 成像角度 | 曲柄式微凸阵腔内专业取卵探头，扫描角度: ≥120°
3.3.6 | 发射声束聚焦 | ≥发射8段
·3.3.7 | 最大扫描深度 | ≥40cm
3.3.8 | 接收方式 | 前端发射通道为1024，多波束信号并行处理
3.3.9 | 数字式声束形成器 | 数字式全程动态聚焦,数字式可变孔径及动态变迹,A/D≥12bit
3.3.10 | 谐波频率 | 谐波成像基波频率个数≥4，谐波成像与基波成像帧频相同
3.3.11 | 扫描线 | 每帧线密度≥230超声线
3.4 | 频谱多谱勒
3.4.1 | 方式 | 脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF
3.4.2 | 最大测量速度 | PWD2.OMHz：正向或反向血流速度≥7.00m/s
3.4.3 | 最低测量速度 | ≤1mm/s（非噪声信号）
3.4.4 | 多普勒自动描记 | 实时自动描记和冻结后自动描记
3.4.5 | 显示方式 | B/D、M/D、B/M 以及 M 型取样线可任意改变角度
3.4.6 | 零位移动 | ≥6级
·3.4.7 | 取样宽度及位置范围 | （0.5-20）mm逐段可调
3.4.8 | 多普勒基线位置 | 可实时调节或冻结后再调节
3.4.9 | 滤波器 | 分级可调
3.5 | 彩色多谱勒
3.5.1 | 显示方式 | 包括速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示
3.5.2 | 显示位置调整 | 线阵扫描彩色取样框偏转范围：-15°～+15°；
3.5.3 | 彩色增强功能 | 能量图、方向能量图、高精细彩色增强技术、彩色捕捉功能；
3.5.4 | 彩色运动伪影抑制 | 具备
3.6 | 报警及安全指示 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.7 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（单台套）
4.1 | 软件 | 超宽的系统动态范围、宽频带超高密度探头技术、精细成像技术、梯型扩展成像、二维彩色双幅动态显示技术、电影存储与回放图像 、丰富的测量和分析功能、模拟信号输入和输出单元、连续多普勒单元、组织多普勒成像、eFLOW技术、即时轨迹追踪技术、自适应图像处理技术
4.2 | 硬件 | 超声主机1台，腹部凸阵探头1把，妇科曲柄式腔内探头1把、穿刺导向装置（曲柄探头腔内金属穿刺架≥10套，凸阵穿刺架≥1套）
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。