## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 干雾过氧化氢喷雾器 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 39.6
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 主要用于封闭空间内，空气及物表的终末消毒。
*2 | 资质认证 | 具备CE认证及消毒产品安全评价报告
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 适用H2O2溶液要求： | 可适用市场上6% - 35%任意浓度，非专用指定消毒液。
·3.2 | 操控模式 | 具备触摸液晶≥4.3寸显示屏操作，自带4G网络模式，可手机app远程操控
*3.3 | 使用模式 | 具有过氧化氢干雾及等离子体双模式，具备蓄电功能，可无电源使用
3.4 | 整机尺寸 | ≤500*500*900mm
3.5 | 电源要求 | 220-240V，50Hz
·3.6 | 内置电池 | 具有蓄电功能可实现无电源消毒≥3小时,可车载充电
3.7 | 输入功率 | ≤1000W
*3.8 | 制雾工艺 | 干雾
·3.9 | 过氧化氢雾化粒径 | ≤0.05µm，需提供检测报告
3.1 | 材质 | 使用抗过氧化氢腐蚀材料
*3.11 | 作用空间 | ≥200m³
3.12 | 消毒化学指示卡 | 具备同品牌过氧化氢空间消毒化学指示卡，可现场验证气雾浓度，需提供CMA认证检验报告
·3.13 | 气溶胶核酸清除功能 | ≥99% 需提供检测报告
3.14 | 储液箱容量 | 内置储液箱≥1L，适用空间≥200m³
*3.15 | 解析功能 | 自带过氧化氢解析功能或配套过氧化氢解析设备。
*3.16 | 物表模拟现场消毒试验 | 消毒时间≤2小时，在≥200m³空间内，对枯草杆菌芽孢杀灭对数值≥6.5。消毒时间≤30min，在≥120m³空间内，对嗜热脂肪杆菌芽孢杀灭对数值≥6.3。
*3.17 | 空气消毒模拟现场消毒试验： | 消毒时间≤30min,白色葡萄球菌和自然菌消亡率≥99.99%。
3.18 | 噪音 | ≤60dB(A)
3..19 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.2 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 便携式过氧化氢消毒器1台，等离子移动式消毒推车，过氧化氢空间消毒化学指示卡200张/台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。