## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 荧光定量PCR仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 36
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 通过实时检测核酸的扩增过程，对基因表达差异或者基因分型进行检测，从而对病原微生物进行检测，肿瘤标志物检测，药物疗效评价分析，遗传病分析，传染病分析
*2 | 资质认证 | 同时具备NMPA,ISO13485认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 荧光通道 | ≥5色通道
*3.2 | 检测系统 | CCD或CMOS
*3.3 | 激发和检测通道传播介质 | 通过空气和透镜传导，非光纤，保证整板光密度的一致性和维修简单性
·3.4 | 光学激发范围 | 包含（520-650）nm
3.5 | 光源 | 卤钨灯/LED光源
*3.6 | 数据采集方式 | 所有反应孔同时激发并采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差
3.7 | 模块 | 96孔，适用标准8联管和96孔板
·3.8 | 温度范围 | （4-99）℃
·3.9 | 支持的荧光染料 | ≥8种，包含FAM™, SYBR®Green, VIC®, JOE™, NED™,TAMRA/CY3,ROX Texas Red®和Cy5
3.1 | 被动参比荧光和分析软件 | 具备相应配套软件
*3.11 | 蛋白迁移率软件 | 具备同品牌的蛋白迁移率软件和试剂盒
3.12 | 反应体系 | ≤0.2ml
3.13 | 药物代谢检测 | 药物代谢检测项目≥2400个，≥200种药物代谢酶转运蛋白基因
3.14 | 固定光路 | 激发光源与检测器在工作中无需移动,保证系统稳定性
·3.15 | 试剂开放 | 可支持第三方NMPA试剂盒≥700种
·3.16 | NMPA新冠试剂盒 | ≥10种
·3.17 | 基因分型试剂盒 | 提供≥400万基因分型试剂盒，提供代客设计，且有免费分析软件
3.18 | 基因表达分析试剂盒 | 提供≥50万种基因表达试剂盒
·3.19 | 第三方NMPA肿瘤检测试剂盒 | ≥80个
·3.20 | 加样方式 | 96孔反应板加到加热模块上，无需移动光学组件，保证系统稳定性
·3.21 | 装机指标 | 能够区分1250、2500、5000、10000 和 20000拷贝模板浓度的差异，并可达到≥ 99.7% 的置信度区分介于 5000 与 10000 之 间的同等基因组 (R2 值 ≥ 0.997)结果
·3.22 | 软件 | 具有中文分析软件，并具有独立安装的正版引物探针设计软件
3.23 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.24 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 包含主机、电脑工作站及配套数据分析软件、独立安装的正版引物探针设计软件等各1套，安装试剂盒一套、验证试剂盒一套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
*6 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | 开放耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。