## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 中耳分析仪 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 175
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 主要用于中耳疾病的检查和诊断对中耳炎症、听骨链中断、咽鼓管功能及镫骨肌反射等功能的客观检测，可鉴别传导性听力损失和混合听力损失等，为听力障碍、耳部不适及噪声聋等疾病的诊断提供客观依据等
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证 | 具备
·2.2 | FDA认证和CE认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
3.1 | 鼓室图测试模块
·3.1.1 | 探测音频率 | 至少包含226Hz、678Hz、800Hz、1000Hz
3.1.2 | 动态探测音声强范围 | （0.2-5.0）ml±5%
3.1.3 | 动态探测音扩展范围 | （5.0-8.0）ml±15%
3.2 | 声反射测试
3.2.1 | 同侧/对侧频率范围 | （500-4000）Hz，频率精度±0.5%
·3.2.2 | 同侧测试声强范围 | （35-115）dB，步距包含1dB、5dB、10dB
3.2.3 | 对侧刺激声及范围 | BBN、 LPN、 HPN(60-120)dB SPL ±3dB
3.2.4 | 声反射阈和声反射衰减灵敏度 | ≤0.05cc
3.3 | 气压系统
3.3.1 | 压力范围 | 标准(+200 至 -400 daPa/s) ，扩展程度(+400 到 -600 daPa/s)
3.3.2 | 压力精度 | 读数的±10% 或 ±10 daPa
3.3.3 | 扫频扫描速率 | 50、 100、 200、 400、 600daPa/s ，扫频精度：± 20%
·3.4 | Y测试 | 波动性耳鸣监测功能
·3.5 | 咽鼓管功能测试 | 具备穿孔和完整鼓膜咽鼓管功能测试
3.6 | 主机显示屏 | ≥7寸
·3.7 | 测试显示 | 主机及计算机可同屏显示双耳测试进程和测试结果
3.8 | 打印机 | 支持内置打印机，也可外接彩色喷墨打印机，可无线打印
3.9 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求（单台次） | 设备主机1台、探头1个、对侧耳机1个、肩绷组件1套、导抗探头清洁组件1套、耳塞组件1套、专用软件1套、信息处理系统1套、彩色打印机1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。