## 2.2设备配件参数
配件技术参数需求表
需求类型 | □更新 □添置 ■补充 □库存 |  | 配件类型 | ■原装 □兼容 | 计划数量 | 项目编号
配件名称 | 奥林巴斯Q260J治疗型电子胃镜 |  |  |  | 1
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 适用范围 （描述配件适用设备） | 适配奥林巴斯CV-290主机
2 | 配件清单 （描述配件名称和数量） | 电子胃镜2套，管道清洗刷2个，灌流管2个，钳子管道开口阀20个，副送水管2个
3 | 技术要求 （描述配件技术特点） | 1. 副送水功能：具有副送水功能 2．视野角：视野角≥140° 3．弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100° 4．先端外径：先端外径≤9.9mm 5. 插入部外径：插入部外径≤9.9mm 6．景深：3mm-100mm 7．钳子管道内径：钳子管道内径≥3.2mm 8. 最小可视距离：最小可视距离 ≤3mm 9. 全长：镜子全长≥1350mm 10. 有效长度：镜子有效长度≥1030mm
4 | 资质条件（可根据项目情况修改）
4.1 | 投标企业资格 | 具有医疗设备维修企业资格(即营业执照的经营范围包括医疗器械维修)或相应的医疗设备销售资质，并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生。
4.2 | 技术实力 | 在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年，配备全职专业维修工程师≥2名。
4.3 | 服务经验 | 具备同型号设备的配件供应和维修经验，用户≥3家，可提供书面证明材料。
4.4 | 供应能力 | 设有专业、充足的设备零备件仓库
4.5 | 响应时间 | 现场响应时间：按照院方合理需要，工程师2小时内抵达维修现场；所需更换配件24小时内到货安装。
4.6 | 质量保证 | 提供质量合格证明材料，保修期≥叁年
5 | 其他要求 （描述安装、培训、保修等要求） | 免费提供安装；每成交价100万，厂家提供工程师培训1人次，每次不低于3个工作日。
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。