## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 一拖八输注系统 |  | 总数量（台/套） | 28 | 预算总金额（万元） | 280
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于重症患者的精确计量液体输注
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和（FDA或CE）认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 输液信息采集系统
*3.1.1 | 输注比例 | 输液泵1台，注射泵7台。输液泵、注射泵与泵站单独报价。
3.1.2 | 级联功能 | 多通道输液工作站可以实现≥2个任意输注泵模块之间具备中继功能，并且可以2个泵之间进行循环级联输液，能够无缝连接输液。
3.1.3 | 数据管理 | 修改工作站内任意一个单泵的病人信息、音量设置、显示设置等，工作站及其他泵内信息无需其他操作即刻呗同步修改
3.1.4 | 输注泵拔插 | 无需工具即可进行输液泵、注射泵的拔插与组合；输注泵插拔不影响输注工作站和其他输注泵的运行，并能够被工作站识别
·3.1.5 | 信息化互联 | 可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看
3.2 | 注射泵
3.2.1 | 流速范围 | （0.01-2300）ml/h, 最小步进0.01ml/h
3.2.2 | 注射精度 | 最大允许误差≤±1.8%
3.2.3 | 累积量统计 | 24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量
*3.2.4 | 显示屏 | ≥3.5英寸彩色显示屏
·3.2.5 | 阻塞处理 | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
3.2.6 | 电池工作时间 | ≥5小时@5ml/h
·3.2.7 | 转运精准度 | 满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明
3.2.8 | 使用多种规格注射器 | 1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml
·3.2.9 | 压力报警阈值 | ≥13挡可调节
3.3 | 输液泵
·3.3.1 | 流量范围 | （0.1-2300）ml/h
3.3.2 | 输液精度 | 最大允许误差≤±5%
3.3.3 | 累计统计量 | 24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量
*3.3.4 | 屏幕大小 | ≥3.5英寸彩色显示屏
*3.3.5 | 压力报警最小阈值 | ≤75mmHg
·3.3.6 | 输血功能 | 具备输血功能
·3.3.7 | 输营养功能 | 具备肠内营养功能
·3.3.8 | 阻塞处理 | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
·3.3.9 | 双超声气泡检测 | 具备
3.3.10 | 电池工作时间 | ≥5小时@25ml/h
·3.3.11 | 空瓶报警 | 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
·3.3.12 | 转运精准度 | 满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明
3.4 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件
*4 | 配置需求（每台套） | 八通道输液工作站1台;输液泵1台;注射泵7台;专用台车或支架1套。
5 | 物联网支持功能
5.1 | 联网要求 | 设备具备物联功能，能够通过有线或无线的方式联网。数据内容包括设备运行转台和关键系统参数
5.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口和数据传输协议的说明文档，并配合院方解决设备联网相关问题。
*6 | 售后条款
6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.9 | 交货期 | 合同签订后 3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。