## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 高频手术系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可适用于妇科宫腔等离子电切和电凝手术，手术中对人体软组织进行切割和凝血
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 高频手术系统主机
3.1.1 | 工作频率 | 200Khz-355Khz
3.1.2 | 额定负载 | 电切模式300Ω±10Ω，电凝模式100Ω±10Ω
·3.1.3 | 最大输出功率 | 电切模式≥200W，电凝模式≥120W
3.1.4 | 开机自检 | 具备开机自检功能，可报故障代码
·3.1.5 | 自动识别 | 自动识别电切环插入，在电极识别之后可调整输出功率
3.1.6 | 计时功能 | 具备
·3.1.7 | 连接功能 | 可连接各品牌双极电切镜使用
·3.1.8 | 显示屏 | 具备全触摸彩色液晶控制屏
3.1.9 | 内窥镜保护 | 具备内窥镜自动保护功能
3.1.10 | 电极 | 电极为双极结构
·3.1.11 | 生理盐水使用 | 具有生理盐水下等离子电切和电凝手术功能
3.2 | 电切内窥镜
·3.2.1 | 内窥镜 | 视向角≥10°，直径≤4mm，工作长度≥300mm
3.2.2 | 操作器 | 被动式，双极式
3.2.3 | 内鞘 | 圆管，直径 ≤8.5毫米、可360°旋转
3.2.4 | 外鞘 | 圆管，直径 ≤9毫米、带进、出水通道和控制开关
·3.2.5 | 闭孔器 | 具有
3.3 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 高频手术系统主机1台，脚踏1个，电切内窥镜1套，双极电极2支及其它附属配件
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
7 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（非试剂）
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 高频手术系统 |  | 设备项目编号： 2022-06YL-136 | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 电切镜手术电极 |  | 360
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。