## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 口腔颌面全景X射线机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于口腔疾病的诊断，为临床治疗提供影像依据。具有先进的数字全景成像、头颅成像、3D成像功能，具有临床观察软件，完善的图像后处理功能，适合临床口腔科医生使用。
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | X线发生器
3.1.1 | 电源电压 | 220V，50/60Hz
·3.1.2 | 频率 | ≥110kHz
3.1.3 | 阳极电流 | ≥4-15mA
3.1.4 | 总过滤量 | ≥2.5mm Al
3.1.5 | 额定功率 | ≤2KW
3.1.6 | 最高管电压 | ≥85kV
3.1.7 | 焦点尺寸 | ≤0.5mm
3.1.8 | 冷却方式 | 自动控制或油冷
3.2 | 探测器技术要求
*3.2.1 | 探测器数量 | ≥3块独立探测器并可以自动转换，无需插拔，头侧传感器非影像增强器。
3.2.2 | 2D全景、头颅像素尺寸 | ≤48μm。
3.2.3 | 3D影像空间分辨率 | ≤0.11mm
·3.2.4 | 3D、2D影像动态范围（灰阶）均 | ≥16bit
3.2.5 | 单圈扫描获取最大成像视野（FOV） | ≥80×80mm
3.2.6 | 获取用于三维影像重建的独立投照影像 | ≥ 400幅
3.3 | 控制系统
3.3.1 | 设备控制面板 | 彩色液晶触摸屏，可在触摸屏上选择3D影像拍摄范围
3.3.2 | 曝光方式 | 连续曝光和间断曝光可自由选择
3.3.3 | 曝光控制 | AEC全自动曝光控制系统
*3.3.4 | 曝光剂量 | ≤30μSv
3.3.5 | 曝光时间 | ≤6s
3.3.6 | 自动脊柱电压补偿 | 全自动电压补偿技术，增加射线穿透力，消除脊柱对前牙区影像干扰
·3.3.7 | Test功能 | 具备，便于设备无射线模式下的检测。
3.4 | 定位要求
*3.4.1 | 定位方式 | 带传感器的电动三点头夹，自动侦测患者的颌弓形状或选择颌弓类型；
·3.4.2 | 激光定位 | 具有三组激光线辅助定位，患者站位、坐位及轮椅患者均可满足；
3.4.3 | 咬合定位装置 | 带传感器的咬合定位器，显示器可动态显示头颅俯仰角度，可自动引导技师对患者进行咬合平面的准确定位。
3.5 | 软件要求
3.5.1 | 总体要求 | 牙科影像包括全景，鼻窦，颞颌关节，头颅侧位，牙片，口腔内窥镜及三维影像统一管理；终端影像操作软件系统满足安装数量≥100套。
3.5.2 | 三维图像处理功能： | 具备亮度、对比度调整，XYZ三轴各角度投影面切片观察，长度角度测量及标注，另存二维图像；三维模型渲染，虚拟全景模式及断层模式，可调节成像槽虚拟全景模式；三维即时重切片，可任意移动及旋转投影面，处理及时完成无需等待；三维重建全景检视，沿牙槽嵴切线方向多重切片，可自由调节切片方 向、大小、数量及间距：精准的三维图像，可进行牙齿、牙根、TMJ和鼻窦的分析；可纠正牙根角度，对多生牙确定精确位置； 一键即可创建三维头颅影像测量分析及常规二维分析；
3.5.3 | 二维图像处理功能 | 放大缩小，旋转，调整对比度亮度，反片，伪彩，长度及角度测量，标注，两幅图像重叠剪影；
3.5.4 | 种植体模拟功能 | 具有原配种植体设计和导板制作软件，包含主流种植体原厂数据库不少于90个国际品牌，自带个性化基台，并可按照种植医生亲手设计的种植方案直接导出数据制备原厂种植导板或直接3D打印数字化导板。
3.5.5 | DICOM | 开放并兼容DICOM 3.0，可连接PACS/HIS/RIS系统，支持DICOM Worklist。
·3.5.6 | CAD图像导入功能 | 支持原厂CAD/CAM图像导入，提供完整的椅旁数字化种植治疗解决方案，可连接椅旁CADCAM直接切割种植导板及个性化基台
3.6 | 服务器要求
3.6.1 | 处理器 | ≥Intel Xeon 4 Core 2.4GHZ
3.6.2 | 内存 | ≥8G
3.6.3 | 硬盘 | ≥2TB
3.6.4 | 显卡 | ≥1GB NVIDIA 独立显卡
3.6.5 | 网卡 | ≥1Gbps
3.6.6 | 操作系统 | Microsoft Win7或10 专业版（正版）64位操作系统
3.6.7 | 显示器 | ≥19" LCD, 分辨率≥1280*1024
3.7 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.8 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 操作软件1套、种植模拟软件1套、DICOM软件1套
4.2 | 硬件 | 1.球管组件1套 2.全景定位装置1套 3.头颅侧位定位装置1套 4.控制系统1套 5.曝光控制器1套 6.3D传感器1套 7.2D传感器2套 8.服务器1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。