## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 医用吊塔 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于治疗设备的承载移动，提供电气终端
·2 | 资质认证 | 具备ISO9001、ISO13485质量管理体系认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 吊塔类型 | 单臂
3.2 | 运动方式 | 2个电动，3个机械
3.3 | 主体材质 | 高强度铝合金,圆弧形全封闭式设计
·3.4 | 吊塔内部气体软管材质 | EPDM橡胶材质，符合医用供气ISO5359安全标准
·3.5 | 气体终端 | 所有气体终端需与吊塔为同一品牌。具备正向止回阀。各类气体插座需符合ISO标识标准
·3.6 | 气体接口 | 支持通、断、拔三种状态，麻醉废气采用文丘里原理，支持正压持续排放
3.7 | 气电分离 | 支持
3.8 | 净载重量 | ≥80kg
·3.9 | 承重 | 需符合欧盟吊塔四倍承重系数安全负载要求
3.1 | 气电箱体长度 | ≥1000mm
3.11 | 设备平台尺寸（宽*深） | ≥450*400mm，具备橡胶防撞保护角
3.12 | 输液杆长度 | ≥1000mm，配套输液四勾
3.13 | 刹车系统 | 机械刹车或气动刹车
3.14 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 包含医用吊塔5套（电动2套、机械3套）。每套吊塔包含设备平台≥2个，抽屉、网篮、双关节输液支架、输液杆等各1套。氧气、空气、负压等气体终端（德标）各≥2个，电源插座10A（国标）10个，网络接口、视频接口各1个、负压表≥2套
5 | 安装要求 | 厂家负责安装调试，吊塔插座为交流电220V并有单独接地线，每一插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。