## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 输液泵 |  | 总数量（台/套） | 40 | 预算总金额（万元） | 24
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本功能 | 用于药物的高精度连续输注
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 输血功能 | 具备
3.2 | 输液精度 | ≤±5%
*3.3 | 速率范围 | 0.1-1500ml/h, 最小步进0.1ml/h
·3.4 | 快进流速范围 | 0.1-1500ml/h，具有自动和手动快进可选
·3.5 | 可自动统计四种累计量 | 24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
*3.6 | 屏幕显示 | 屏幕≥3英寸，同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息
*3.7 | 锁屏功能 | 支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
3.8 | 在线滴定功能 | 支持安全不中断输液而更改速率
3.9 | 在线动态压力监测 | 可实时显示当前压力数值
·3.10 | 气泡报警功能 | 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警
3.11 | 电池 | 工作时间≥4小时@25ml/h；
·3.12 | 防尘防水等级 | IP34
·3.13 | 防水膜保护功能 | 具备
·3.14 | 重量 | 整机≤1.5kg，主机自带提手，方便携带
·3.15 | 转运 | 满足EN1789标准，适合在救护车使用
·3.16 | 增加输液器功能 | 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称
·3.17 | 报警及安全指标 | 具备分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息
3.18 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*4 | 配置需求 | 至少包含主机1台、相关配套配件1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。