## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 脉搏指数连续心输出量监测 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 能快速、准确地为临床提供专业的血液动力学参数
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 屏幕要求 | 采用≥12英寸医用专用彩色显示器，可多点触控
3.2 | 电池容量 | 待机时间≥2小时
3.3 | 设备存储 | ≥256G
3.4 | 处理器 | X86四核≥1.7G
3.5 | 存储和回放 | 允许进行数据存储和回放；用户可设置自动数据存储间隔时间
3.6 | 心电波形显示 | 有心电波形显示；并能初步分析不同类型的心律失常
3.7 | 心电波形测量心率 | 可通过心电波形测量心率，而非脉搏率
·3.8 | 心电导联切换功能 | 具有心电波形ECG（标I、标II、标III）可切换功能
3.9 | 反映氧合功能 | 具有反映氧合功能的参数指标
·3.10 | 监护功能 | 具有≥4种独立监护模式；且可分屏显示
3.11 | 监护功能软件 | 一个屏幕由≥5种数据显示单元和≥2种图形显示单位组成，实现连续实时监护
3.12 | 诊断分析功能软件 | 由≥6条条形图（含正常范围数值标识及红黄绿颜色标识、报警功能）及对应参数（含中、英文参数名称，计算单位，实测值四类指标）组成，显示正常与否，快速评估患者状态是否在设定范围之内
3.13 | 趋势分析功能软件 | 趋势分析功能软件：持续显示二参数的变化趋势，反映患者病情进展及治疗效果
3.14 | 指导治疗功能软件 | 通过SI\SVRI\MAP\LCWI四个参数共同设置一个正常区，不同区域反映不同的血液动力学状态，显示患者指标是否处于正常范围，方便快捷地指导治疗
3.15 | 报告功能 | 支持A4或B5（自选）打印纸的血液动力学报告。具有≥四种独立的血液动力学报告格式，包括状态报告、趋势报告、汇总报告、分析报告。 可提供多种体位的血液动力学状态报告：1.端坐位、2.平卧位、3.半卧位、4.被动抬腿。 具有智能化血液动力学状态报告分析功能
·3.16 | 回顾功能 | 支持通过病人姓名和序列号及监测时间等多种方式回顾病人记录。 具有监测过程中实时回顾功能
3.17 | 监测参数 | 包含胸液水平（TFC）、加速度指数（ACI）、速度指数（VI）、心输出量 （CO）、心脏指数（CI）、每搏输出量 （SV）、每搏指数 （SVI）、外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数 （SVRI） 、左心做功 （LCW）、左心做功指数 （LCWI）、射血前期 （PEP）、左室射血时间（LVET）、收缩时间比率 （STR） 、每搏变异率（SVV）、血氧饱和度（SPO2）、血压（NIBP）（SBP/DBP/MAP）、心率（HR）
3.18 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.19 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 包含主机1台、数据采集缆线1条、成人血压袖带套件1套、专用推车1套、激光打印机1台
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。