## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 洁牙机手柄 |  | 总数量（台/套） | 30 | 预算总金额（万元） | 21
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 与洁牙机相连，配合洁牙机进行龈上洁治、龈下牙周治疗、种植体维护、根管治疗、超声荡洗，用于牙科洁牙和根管治疗等口腔治疗
*2 | 资质认证 | 同时具备CFDA和EC认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 振幅频率 | （28-36）KHz
*3.2 | 手柄设计 | 压电陶瓷技术
3.3 | 手柄用途 | 配合洁牙机进行龈上洁治，龈下牙周治疗，种植体维护，根管治疗，超声荡洗 |  |  |  | 建议写到基本要求里
3.4 | 工作尖种类 | ≥60种
·3.5 | 超声荡洗 | 超声荡洗直接与手柄相连，无需转换头连接
3.6 | 前端可拆卸 | 具备
3.7 | 消毒 | 可高温高压消毒
3.8 | 工作尖运动轨迹 | 线性输出
3.9 | 频率 | 自动调节
3.10 | 手柄控制 | 双向推拉控制
3.11 | 功率反馈设计 | 智能功率反馈
3.12 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 洁牙机手柄1把
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。