## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动免疫组化染色机 |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 对石蜡组织切片、冰冻切片、细胞学涂片、生物芯片等样本的染色
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证和FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 染色功能 | 在一台仪器上实现免疫组化、免疫组化双染、原位杂交、免疫荧光（FITC）和双色原位杂交同时进行
3.2 | 染色步骤 | ①烤片、②脱腊、③样本预处理、④染色、⑤复染
·3.3 | 玻片处理能力 | 每轮染色≥30张玻片，每片单独控制程序，单一切片随时加载或取出。每一片玻片可完全独立处理不同染色方案。
·3.4 | 伴随诊断指标检测 | 可根据免疫组化检测PD-L1，ALK等指标结果指导临床靶向药物用药
3.5 | 试剂要求 | 可提供检测过程中所需全部原厂试剂（一抗、二抗、显色、信号放大、杂交、复染，脱蜡、修复等），确保更好染色结果
3.6 | 玻片加热功能 | 每一片玻片有独立加热板加热，具备从室温到100 ℃的加热功能
3.7 | 缓冲液输送方式 | 每种缓冲液均有独立管路输送，避免交叉污染，所用缓冲液不含二甲苯，防止对操作人员造成损害
·3.8 | 试剂混合方式 | 配备空气涡流混合器，提高试剂被充分混合并均匀分布在载玻片上
·3.9 | 反应环境 | 试验过程中每张玻片上覆盖液盖膜，保证样本完整及试剂不蒸发
3.1 | 加样量 | 一抗加样试剂量≤100ul
3.11 | 加样方式 | 可选择自动加抗体或手工加样
3.12 | 识别系统 | 具备条码或二维码扫描系统，全自动识别样本及试剂
*4 | 配置需求 | 1.主机一台 2.电脑一套 3.标签打印机 4.扫码枪
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 þ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。