## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 监护室专用高端监护仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 136
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于对重症患者各项生命体征信息采集、分析、显示、记录。具备心电、呼吸、血压、血氧、体温、脉率、二氧化碳、双频指数、有创心排量等参数监测（根据配置需求配备）
*2 | 资质认证 | CFDA认证和FDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 监护仪结构 | 一体化主机屏幕，插槽数≥5个，并可外接插件箱
·3.2 | 屏幕要求 | ≥19英寸彩色触摸屏，≥10通道显示，显示屏亮度可根据环境光强度自动调节
3.3 | 风扇 | 无风扇设计
3.4 | 电池 | 标配内置锂电池，供电时间≥2小时
3.5 | 监测参数 | 支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测
·3.6 | 转运模块 | 支持转运模块
3.7 | 心电 | 支持3/5/12导心电测量，可进行12导静息分析
*3.8 | ST段分析 | 具备ST段分析功能
3.9 | 心律失常分析 | 具备房颤心律失常分析功能，支持≥20种实时心律失常分析
*3.10 | QT/QTc测量功能 | 具备QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值
3.11 | 无创血压测量模式 | 手动、自动间隔、连续、序列、整点五种 测量模式
3.12 | 测量范围 | NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg
3.13 | 血氧测量 | 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿，提供灌注指数（PI）的监测
·3.14 | 血氧测量 | 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7
*3.15 | 有创血压 | 支持双通道有创压IBP监测
*3.16 | 连续心排监测 | 提供PiCCO技术监测功能模块或PiCCO技术单机产品（根据配置要求提供）
·3.17 | 血流动力学监测 | 提供血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化
·3.18 | 呼吸力学监测 | 支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标
3.19 | 计算功能 | 具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能
3.2 | 全息波形回顾 | 支持查看≥48小时全息波形回顾
3.21 | 中央监护系统
·3.21.1 | 监护管理 | 可远端查看、管理患者，并支持报警功能
3.21.2 | 监测参数 | 中心监护系统支持监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas
3.21.3 | 屏幕尺寸 | ≥24寸液晶屏幕*2，可配置分屏≥2块
3.21.4 | 同时集中监护用户 | 单个屏幕可支持≥32个病人
3.21.5 | 显示界面 | 支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST
3.21.6 | 数据回顾 | 支持≥240小时长趋势回顾；≥4小时短趋势回顾；≥240小时全息波形回顾；≥720条报警事件回顾
3.21.7 | 信息融合功能 | 中心监护系统能够显示呼吸机产品上的参数及波形，输注泵产品的用药信息
3.21.8 | 临床辅助功能 | 提供生命体征参数变化趋势、报警事件统计信息；病人氧合情况概览，包括血流动力学和氧合参数，SpO2和报警统计等临床报告，支持打印
3.22 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.23 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 包含中央监护站1套，监护仪及配套附件11套，PICOO模块≥2，BIS模块≥1，呼末二氧化碳模块≥1
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。