## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 98
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 台式超声诊断仪，满足腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊等超声检查
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证和FDA认证
3 | 主要规格及系统概述
*3.1 | 超声成像平台要求 | 应标产品的成像平台应与本品牌最高档次系列机型的探头相通用
3.2 | 成像功能
3.2.1 | 成像模式 | 二维灰阶成像；彩色多普勒血流成像；频谱多普勒显示及分析；能量多普勒成像；组织谐波成像
3.2.2 | 频谱多普勒方式 | 脉冲波多普勒 PWD、HPRF、连续波多普勒 CWD
3.2.3 | 智能一键图像优化技术 | 具备
*3.2.4 | 全场聚焦成像 | 采用全域聚焦成像技术，图像无聚焦点
·3.2.5 | 组织谐波成像技术 | 组织谐波成像技术≥2种，满足不同部位的检查需求
3.2.6 | 支持组织多普勒成像 | 支持彩色速度模式图、频谱模式图、M型模式图等多种模式
·3.2.7 | 高分辨率血流成像 | 提供更高分辨率的血流图像和灵敏度
·3.2.8 | 智能血流跟踪 | 取样框角度偏转可自动跟踪，适应血流显示情况
3.2.9 | 图像放大功能 | 具备图像放大功能，具备一键放大功能
3.2.10 | 宽景成像 | 具备宽景成像，具备扫查速度提示
3.2.11 | 三维显示 | 具备
·3.2.12 | 实时弹性成像与定量分析 | 实时弹性成像具备组织硬度分析和压力曲线提示图标
·3.2.13 | 超声造影成像功能 | 支持腹部、浅表、心脏超声造影功能
*3.2.14 | 剪切波弹性成像 | 通过剪切波获得组织弹性模量值，并通过彩色编码方式在图像上实时显示，反映感兴趣区域内组织各部分硬度，结果以 kPa 或 m/s 为单位。
·3.2.15 | 盆底自动测量 | 通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数
·3.2.16 | 产科辅助测量功能 | 具备
3.2.17 | 预设条件 | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件
3.3 | 测量和分析
3.3.1 | 一般测量 | 至少包含：距离、面积、周长、体积、角度等测量模式
3.3.2 | 多普勒血流测量与分析 | 具备多普勒血流测量与分析
3.3.3 | 直线解剖M型 | 可360度任意旋转M型取样线角度进行测量
3.3.4 | 心肌二维斑点追踪技术 | 具备
3.3.5 | 心功能自动测量（自动计算功能） | 具备
3.3.6 | 血管内中膜自动测量 | 在血管前壁和后壁上均可自动测量，自动生成测量数据
3.4 | 主机系统
*3.4.1 | 显示器 | ≥20英寸，高分辨率彩色显示器
*3.4.2 | 操作液晶触摸屏 | ≥12英寸，可通过滑动触摸屏进行翻页
*3.4.3 | 物理通道数 | ≥128通道
3.4.4 | 存储能力 | 本机硬盘≥1T
3.4.5 | 输出接口 | 高清视频接口、USB接口、DICOM 3.0接口装机后即可正常使用
*3.4.6 | 探头接口 | ≥4个（全激活且相互通用）
3.4.7 | 耦合剂加热装置 | 具备
3.4.8 | TGC分段 | ≥6段
3.4.9 | LGC分段 | ≥4段
3.4.10 | 系统动态范围 | ≥160dB
3.4.11 | 超声功率输出调节 | B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调
3.4.12 | 二维最大成像深度 | ≥35cm
3.4.13 | 彩色显示速度 | 最低平均血流测量速度≤5mm/s
3.4.14 | 频谱多普勒取样容积 | 宽度，1mm–15mm
3.4.15 | 频谱多普勒最小测量速度 | PWD: ≤8mm/s
3.4.16 | 凸阵成像 | 全视野，18cm深度时，二维灰阶显示帧频≥30帧/秒，彩色帧频≥15帧/秒
3.4.17 | 相控阵成像 | 全视野，18cm深度时，二维灰阶显示帧频≥40帧/秒，彩色帧频≥10帧/秒
3.4.18 | 动态图像存储 | ≥24帧/秒,时间≥300秒
3.4.19 | 电影回放 | 灰阶图像回放≥2048幅或电影回放≥240秒
3.5 | 探头规格及要求
3.5.1 | 凸阵探头 | 频率范围：2.0- 5.0 MHz
3.5.2 | 线阵探头 | 频率范围：5.0- 12.0 MHz
3.5.4 | 心脏探头 | 频率范围：2.0- 4.0 MHz
3.5.5 | 低频线阵探头 | 频率范围：3.0- 9.0MHz
*3.6 | 探头报价 | 提供机型可用的所有探头需列表并报价
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 每台有全套用于全身检查的软件系统和心脏、腹部、浅表等应用分析软件，该超声平台再增加新探头时，应用软件应免费提供
4.2 | 硬件 | 彩色多普勒超声诊断仪主机2台，腹部凸阵探头2支，浅表探头2支，心脏探头2支，血管探头2支
5 | 物联网支持功能 | 具备
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.6 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。