## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 生物显微镜 |  | 总数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 辅助生殖体外受精，可实现卵母细胞单精子注射等生殖医学相关操作
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 倒置显微镜主机
3.1.1 | 显微照明系统 | 支持明场、霍夫曼、DIC等显微观察方式
·3.1.2 | 光学系统 | 主机采用独立校正色差无限远光学系统
3.1.3 | 物镜齐焦距离 | ≥60mm
·3.1.4 | 机身端口分光模式 | 机身端口具备≥4种分光模式：目镜100%、左端口100%、右端口100%、目镜20%/左端口80%分光
3.1.5 | 目镜 | 双目镜筒，可调瞳距包含（55-75）mm，目镜视野≥22mm
3.1.6 | 粗调再定焦结构 | 具备
3.1.7 | 变倍系统 | 主机机身内置≥1.5X变倍镜
·3.1.8 | 侧端口视野 | 倒置显微镜侧端口视野≥25mm，可匹配大靶面相机
3.1.9 | 照明立柱 | 聚光镜垂直行程≥60mm，向后倾斜最大角度≥25°，有两个滤光片槽位置，可设置聚光镜限位。
3.1.10 | 照明系统 | 照明系统带视场光阑，可调
·3.1.11 | 透射照明灯室 | 灯室内置复眼透镜
3.1.12 | 聚光镜转盘 | ≥7个手动位置，支持长工作距离、超长工作距离、霍夫曼等聚光镜
·3.1.13 | 聚光镜 | 长工作距离聚光镜：NA≥0.4，W.D≥44mm
3.1.14 | 聚光镜模块 | 3个霍夫曼模块10x，20x，40x； 可根据霍夫曼物镜的放大倍率匹配霍夫曼模块，保持最佳观察效果。
3.1.15 | 载物台 | 移动范围≥3档可调，长/中/短手柄可选
·3.1.16 | 物镜转盘 | ≥6孔物镜转盘， 具备防水结构
·3.1.17 | 物镜 | 配置四个物镜，参数如下： 1) 4X消色差物镜，N.A≥0.10, W.D≥30.0 mm 2) 10X 消色差霍夫曼物镜，N.A≥ 0.25, W.D≥6.2mm 3) 20X超长工作距离半复消色差霍夫曼物镜，N.A≥0.45, W.D≥8.2-6.9mm 4) 40X超长工作距离半复消色差霍夫曼物镜，N.A≥0.6, W.D≥3.6-2.8mm
3.1.18 | 恒温玻璃板 | 玻璃厚度（0.5±0.1）mm，温度控制采用连续控制方式
3.1.19 | 显微成像系统 | 彩色CMOS相机，像素≥500万，帧率≥35fps
3.2 | 显微操作配件 | 机械臂式操作
3.2.1 | 基本要求 | 可实现卵母细胞单精子注射等生殖医学相关操作
3.2.2 | 操作臂驱动方式 | 电动驱动，液压驱动
3.2.3 | 电动粗调 | 电动粗调，电动出现故障的紧急情况下可使用手动方式临时调节。X-Y-Z三维自由移动。X-Y-Z的移动范围是≥20mm。 1) X-Y轴方向：最大移动速度≥0.7mm/Sec（使用速度调节旋钮）；最小速度≤0.1mm/Sec（使用速度调节旋钮）；带有高低速调节，高速移动时≥1.4mm/Sec 2) Z轴方向：最大移动速度≥1.4mm/Sec（使用速度调节旋钮）；最小速度≤0.2mm/Sec（使用速度调节旋钮）；带有高低速调节，高速移动时≥2.8mm/Sec
3.2.4 | 手动微调 | X-Y-Z三维自由移动，X-Y-Z方向旋钮控制移动范围≥10mm，旋钮≤250μm/圈，最小刻度≤2.0μm；手柄控制移动范围2mm（X-Y方向）
3.2.5 | 万向接头 | 万向接头带有摇摆和倾斜机制，可以在“前-后”和“上-下”方向进行微调。最小刻度≤5°
3.2.6 | 注射器 | 配置气压注射器1支，油压注射器2支
3.3 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 倒置显微镜主机1台、含显微操作配件、气压注射器1台、油压注射器2台、实时成像系统、玻璃恒温热台1个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。