## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 体外受精超净工作台 |  | 总数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 28
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 辅助生殖体外受精
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 工作台
3.1.1 | 垂直层流 | 风速控制范围包含（0.2-0.5） m/s
3.1.2 | 过滤 | 对于0.3μm以上的尘埃粒子过滤效率≥99.995%
3.1.3 | 工作台操作空间 | 空间尺寸≥1800mmx560mmx790mm（长*宽*高）
·3.1.4 | 临时样品存放培养箱 | 可至少放4个φ60mm培养皿或8个φ35mm培养皿或4个四孔板；具备加热装置、加湿水槽和气道，温度控制范围：室温最大+45 ℃
3.1.5 | 桌面 | 不锈钢
·3.1.6 | 加热台面 | 尺寸≥600x500mm（W×D），温度精度≤0.1℃
·3.1.7 | 玻璃热台 | 直径≥90mm，温度独立控制，温度精度≤0.1℃
3.1.8 | 风机 | 高风速运行时噪音≤53dB，低风速噪音≤48dB
3.1.9 | 显示屏 | 配一个显示屏，可连接多种相机
3.1.10 | 防震台 | 配落地式机械防震台，具备多重防震功能
3.1.11 | 电脑主机存放支架 | 配一体式电脑主机存放支架，有专门的理线通道
3.1.12 | 显示屏 | 实时监测仪器的各项参数，并可预约开关机时间、设置风速、滤膜耗材预警等，提供声光报警，并记录详细的报警信息
3.1.13 | 光源 | 卤素灯或LED光源
3.2 | 体式显微镜 | 嵌入式安装体式显微镜一台
3.2.1 | 目镜 | 10倍目镜2个
·3.2.2 | 物镜 | 复消色差宽视野物镜，物镜变倍范围不小于0.63X（NA:0.019）- 8X(NA:0.105)；变焦比不低于12:1，工作距离≥70mm
3.3 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 体外受精工作站主机1台、样品存放培养箱1台、体式显微镜1台、落地式防震台1台、液晶显示器1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。