## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 婴儿辐射保暖台 |  | 总数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于产房、手术室及新生儿室的新生儿保暖、复苏急救和治疗。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA、CE或FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 操作界面 | 全中文，彩色液晶显示屏≥6英寸。
3.2 | 显示内容 | 包括婴儿皮肤温度数值、婴儿称重数值、婴儿血氧饱和度数值和波形，以及各项参数趋势图表等
3.3 | 控制模式 | 包括人工控制模式和自动控制模式。
·3.4 | 温度探头精确度 | （30－42）℃，温度探头精确度≤0.1℃
·3.5 | 肤温模式控制范围 | （34－37.5）℃，控制精度≤0.1℃
·3.6 | 加热器原理 | 碳钢远红外加热
·3.7 | 辐射加热器输出功率范围 | 加热最大功率≥360W，(0－100)%递增调节；功率分≥15档均匀调节
·3.8 | 加热器类型 | 半球面加热器
3.9 | 辐射能量 | 床面平均辐射能量≥27mw/cm2
3.10 | 预热模式 | 具备，预热时间≤3分钟
3.11 | 评分计时器 | 有新生儿Apger评分计时器功能
3.12 | 照明灯 | ≥2个照明灯，亮度可调
3.13 | 聚光治疗灯 | 床面平均光照度≥2000lux。治疗灯可做锥形旋转调节照射方向
·3.14 | 床体 | 床垫托架可旋转
·3.15 | X线托盘 | 内置X线托盘
3.16 | 床体倾斜控制 | 床体可双向连续倾斜控制
3.17 | 床体电动升降 | 具备
·3.18 | 床面承重 | ≥12kg
3.19 | 床面侧板 | 床面侧板可拆卸，后侧板带有导管凹槽
3.20 | 数据存储及趋势查看功能 | 有数据存储及趋势查看功能，存储内容包括：温度（婴儿肤温和设定温度）、加热功率、婴儿称重、血氧饱和度数据
3.23 | 可连接护士站呼叫系统 | 具备
3.24 | 负压吸引器 | 内置，抽吸压力在包含（0-150）mmHg，精度≤5%
3.25 | 空氧混合器 | 内置，氧浓度调节范围：包含（21—100）%，误差≤±5%
·3.26 | 婴儿复苏器 | 内置婴儿复苏器
3.27 | 电子秤 | 内置，测量范围包含（300-8000）g，精度≤10g
3.28 | 血氧饱和度监测功能 | 内置，同时提供婴儿脉率监测
3.29 | 报警及安全指标 | 检查婴儿、检查婴儿-停止加热、婴儿温度低、婴儿温度高、确认探头插孔连接、温度探头故障、回调计时器完成、电源故障、系统故障，等报警。报警音量高低可调节，并提供触摸按键式和红外感应式两种报警静音方式。当发生报警时，医护人员无需触碰机器能将报警静音
3.30 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求
*4.1 | 标准配置 | 婴儿复苏保暖台系统 （带床体电动升降）1台，远红外加热器1个，床体1个，高亮度聚光治疗灯1个，贮物抽屉1个，滑槽导轨2个，重复使用病人肤温探头1个，内置一体化婴儿窒息复苏系统1套，内置空氧混合器1套，气囊面罩复苏辅助供气1套，内置新生儿负压吸引器1套，血氧饱和度模块1套，内置电子秤1套，仪器托盘1个
·4.2 | 额外配置 | 柔光观察灯2个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。