## 模版
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 便携电子支气管镜 |  | 总数量（台/套） | 9套 | 预算总金额（万元） | 202.5万
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗 |  | 应用于床旁危重症患者支气管镜检查及镜下治疗
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 电子支气管内窥镜操作部
·3.1.1 | 视野角度 | ≥120°
·3.1.2 | 景深近景范围 | ≤3mm
·3.1.3 | 景深远景范围 | 90mm-100mm
·3.1.4 | 软镜工作软管有效长度 | ≥600
·3.1.5 | 操作部外径及内径 | 外径≤4.9mm，内径≥2.5mm
3.1.6 | 插入管软管前端弯曲角度 | 向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°
·3.1.7 | 插入软管先端旋转调节角度 | 具备
·3.1.8 | 操作手柄具备功能按键 | ≥3个功能按键，至少包含拍照，录像，冻结功能
·3.1.9 | 吸引按钮防脱功能 | 具备
3.2 | 图像处理器
*3.2.1 | 显示器 | 显示屏≥10英寸
3.2.2 | 触摸屏 | 电容式触摸屏
·3.3 | 录音录像功能 | 具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储
3.4 | 白平衡调节功能 | 具备
.3.5 | 可旋转视频转接线 | 具备
.3.6 | 信号输入接口 | ≥2路信号
.3.7 | 双镜切换功能 | 具备
·3.8 | 电池续航 | ≥4小时
3.9 | 视频输出接口 | 具备
3.1 | 显示分辨率 | ≥1280*800
.3.11 | 用户访问控制 | 具备
3.12 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.13 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 中文操作软件
4.2 | 硬件 | 至少包含主机及相关配件一套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。