## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 重症转运床 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于转运接送病人
*2 | 资质认证 | CFDA认证，CE认证和FDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 规格 | 床板长度为≥1900mm，全宽≥660mm，高低升降范围≥340mm，背部升降0°-70°
·3.2 | 承重 | ≥170KG
·3.3 | 背部升降系统 | 背部升降采用静音气弹簧控制
3.4 | 高低调节摇把 | 金属材质摇杆
3.5 | 床板 | PP树脂成型制品
·3.6 | 框架 | 钢制或铝合金
3.7 | 护栏板 | 具有双安全锁进行锁定，护栏板上设有角度显示
·3.8 | 脚轮
3.8.1 | 中控锁双面轮 | 具备，轮子直径≥150mm
3.8.2 | 脚轮控制系统 | 四角都有脚轮控制系统
3.8.3 | 含碳导电脚轮 | 具备一个接地含碳导电脚轮
·3.9 | 定向辅助轮 | 具备
3.10 | 托盘 | 床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，有≥6个漏水孔，托盘能承重≥10Kg
*4 | 配置需求 | 床主体，转运床垫，护栏，导电脚轮，转移床垫，托盘，其他（氧气瓶支架，高低摇把，输液架）
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。