## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 手术无影灯 |  | 总数量（台/套） | 14 | 预算总金额（万元） | 280
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可满足不同类型手术中对术中区域照明的要求
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 结构要求 | 子母灯双灯结构
*3.2 | 光源类型 | LED光源
3.3 | 控制方式 | 按键或触摸屏控制
3.4 | 平衡系统 | 万向关节联动
3.5 | 母灯强度 | ≥160000Lux
3.6 | 子灯强度 | ≥140000Lux
3.7 | 亮度调节 | 可多档亮度调节
3.8 | 子母灯单个光源功率 | ≤70w |  | ≤80W
3.9 | 色温范围 | 3500~5000K
·3.10 | 照明深度 | ≥1300mm
3.11 | 灯盘直径
3.11.1 | 母灯直径 | ≥600mm
3.11.2 | 子灯直径 | ≥500mm
·3.12 | 光斑直径范围 | 不低于200-300mm
3.13 | 温升
3.13.1 | 手术创面 | ≤1℃
3.13.2 | 术者头部 | ≤1℃
3.14 | 灯泡故障报警 | 具备
3.15 | 可拆卸手柄 | 具备，可高温灭菌消毒
3.16 | 灯泡使用寿命 | ≥50000小时
3.17 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 旋转体1套、平衡体1套、LED大灯头、LED小灯头、手柄4个、接线盒1套、UPS电源1套
*5 | 售后条款
5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
5.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
5.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。