## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 射频等离子手术系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 通过射频等离子用于外科手术的切割与止血功能
*2 | 资质认证 | 同时具备FDA认证，CE认证，CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 设备功能 | 具备单极切割功能、单极凝血功能、双极凝血功能
·3.2 | 低温止血切割 | 具备低温止血切割技术，双极作用组织温度不超过100度，单极不超过180度
3.3 | 预置治疗方案功能 | 具有预置治疗方案功能，可以保存≥3组数据
*3.4 | 工作频率 | 工作频率≤480Khz，误差范围≤3%
3.5 | 能量输出峰值 | 射频能量输出峰值系数误差≤10%
3.6 | 器械智能识别功能 | 具备器械智能识别功能，插入器械后对应功能区域点亮
3.7 | 声音设置 | 声音音量可调，报警音≥70db
3.8 | 开机自检功能 | 开机自检，断电重启后待机
3.9 | 单极切割功能
3.9.1 | 切割模式 | 具有纯切与混切两种模式
3.9.2 | 烟雾吸引器接口 | 具有烟雾吸引器接口
3.9.3 | 切口边缘 | 切口边缘≤0.5μm
3.9.4 | 切割档位 | ≥9档可调
3.9.5 | 低档切割功率 | 低档切割至少覆盖1W-20W，电压峰值≤1400V
3.9.6 | 中档切割功率 | 中档切割至少覆盖1W-90W，电压峰值≤600V
3.9.7 | 高档切割功率 | 高档切割至少覆盖20W-50W，电压峰值≤1300V
3.9.8 | 生理盐水 | 无需额外使用生理盐水
3.10 | 单极凝血功能
3.10.1 | 凝血档位 | ≥4档可调
3.10.2 | 低档电凝功率 | 低档电凝至少覆盖10W-50W，电压峰值≤1600V
3.10.3 | 高档电凝功率 | 高档电凝至少覆盖20W-40W，电压峰值≤1200V
3.11 | 双极止血功能
3.11.1 | 灯光 | 具有可任意弯曲且自带灯光配件
3.11.2 | 双极止血功率 | 可设定覆盖范围40W-200w，峰值电压≤220V
3.12 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 设备主机，电源线，一次性刀具及其它附件
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
*7 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 射频等离子手术系统 |  | 设备项目编号： 2022-JQ06-W3761 | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 等离子电极/刀头 |  | 300
2 | 开腹圆头双极止血电极 |  | 100
3 | 开腹小圆头双极止血电极 |  | 100
4 | 开腹尖头双极止血电极 |  | 100
5 | 带切割功能的双极止血电极 |  | 100
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。