## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 口腔扫描仪 |  |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 采集口腔内牙齿数字化影像，采集牙龈和黏膜等软组织数字化影像
*2 | 资质认证 |  | 具备CFDA认证
·2.1 | 资质认证 |  | 具备CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 扫描范围 |  | 0-17mm
3.2 | 每秒扫描帧率 |  | ≥20帧
3.3 | 数据输出格式 |  | 支持STL, OBJ, PLY格式
*3.4 | 精度 |  | ≤50微米
·3.4.1 | 精度 |  | 单颗牙齿扫描精度＜10微米
·3.5 | 扫描头 |  | 具备标准扫描头及小型扫描头
3.6 | 感控要求 |  | 支持高温高压消毒
*3.7 | 口内扫描仪功能需求 | 口内金属物扫描功能 | 口内金属物扫描功能、边缘线提取功能、正畸模拟
3.8 | 软件功能 |  | 龋齿，色素情况，牙齿排列情况，牙齿缺失/缺失情况检查；报告输出；可预览真彩3维数据
*4 | 配置需求 |  | 主机1台，扫描头≥5个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 |  | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 |  | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。