## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 二氧化碳激光治疗机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 耳鼻喉科用于与手术显微镜连接，用于微创治疗病变组织的切割、凝固、汽化，或者用于耳硬化症的激光打孔
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.2 | 激光显微瞄准器
·3.2.1 | 焦距范围 | （200-450）mm，可随显微镜焦距变化进行无极调焦
·3.2.2 | 内光路传输 | 具备显微镜视线、半导体瞄准光线、CO2激光手术激光线三线同轴
·3.2.3 | 显微镜适配 | 支持（连接）配合不同型号进口及国产手术显微镜连接或拆卸，拆卸后不影响显微镜单独使用
3.2.5 | 全反镀膜技术 | 具备
3.2.6 | 瞄准光 | 635nm半导体红色指示光，最高功率≥5mw，亮度可调
3.3 | 二氧化碳激光主机
3.3.1 | 激光波长 | 10.6μm
3.3.2 | 导光系统 | 导光臂≥7关节，导光臂激光与指示光输出同心度≤0.1mm
3.3.3 | 输出功率 | 连续输出1W-30W，调制脉冲输出1W-20W，短脉冲输出1W-10W，峰值功率≥250W
·3.3.4 | 输出方式 | ≥4种输出方式，至少具备连续脉冲、单脉冲、调制脉冲、短脉冲
·3.3.5 | 手具 | ≥2种聚焦手具
3.3.6 | 最小脉宽 | 最小脉宽≤0.1ms
3.3.7 | 冷却系统 | 水冷
·3.4 | 选配可视手具 | 具备
3.5 | 报警及安全指标 | 具备设备指标异常提示和安全报警声、光指示
4 | 配置需求 | 设备主机1台、关节导光臂1个、激光显微瞄准器1套、防尘罩1个、显微镜连接器1个、激光防护眼镜1副，激光防护眼罩1副、治疗手具≥2把（不同规格）脚踏开关1个及其它标配附件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。