## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 热牙胶充填机 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于口腔科根管治疗，热充填封闭根管
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证 | 具备
·2.2 | CE认证或FDA认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
3.1 | 电池 | 可充电锂电池
·3.1.1 | 电池便携性 | 可拆卸充电电池，可灵活、便捷更换。
·3.1.2 | 电池适配性 | 充填枪和携热笔电池可相互替换使用。
3.2 | 可选温度值 | 可调节范围在150℃-230℃之间两档或多档可调。
*3.3 | 设备操作方式 | 无线模式
3.4 | 加热230℃速度 | ≤35秒
3.5 | 携热笔 | 开机即可加热至工作温度。
3.5.1 | 携热笔加热头模式 | 工作尖插入及更换便捷，固定牢靠。
·3.5.2 | 携热笔性能 | 内置自动断电保护装置，内置自动关机功能。
3.6 | 充填枪 | 具备LED显示屏
*3.6.1 | 注胶针要求 | 可360°旋转
·3.6.2 | 注胶针性能 | 高柔韧性，不易折断；防漏胶设计。
·3.6.3 | 兼容牙胶尖种类 | 软、硬、普通
3.7 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 加热充填手柄（携热笔）1个，注射充填手柄（充填枪）1个，携热笔工作尖≥2枚，注胶针≥6枚，针头保护套≥1个，扳手1个。
*5 | 配套封闭试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
7 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（非试剂类）
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 热牙胶充填机 |  | 设备项目编号： 2022-JQ06-W3774 | 数量：5台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
1 | 牙胶尖 | 无 | 150
2 | 工作尖 | 无 | 150
3 | 注胶针 | 无 | 150
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。