## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 血气分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于对来源于人体全血样本中的被分析物进行血气、电解质、代谢物、血样定量检测
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证，具备FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 测量参数 | 至少包含：氢离子、二氧化碳分压、氧分压、钠离子、钾离子、钙离子、氯离子、红细胞压积、葡萄糖、乳酸
·3.2 | 其他测量参数 | 至少包含：血氧、总胆红素
·3.3 | 计算指标 | 至少包含：标准碳酸氢根、碳酸氢根、二氧化碳总量、剩余碱、细胞外液剩余碱、血氧饱和度、血红蛋白总量、肺泡-动脉氧分压差、肺泡动脉氧分压、离子钙、肺泡动脉氧分压比、呼吸指数
3.4 | 样本类型 | 动脉血、末梢血、静脉血
·3.5 | 进样方式 | 血气针、毛细管
*3.6 | 样本量 | ≤130µL
·3.7 | 分析时间 | ≤60秒
3.8 | 自动液体定标 | 具备
3.9 | 定标时间间隔 | ≤30分钟
·3.10 | 智能质控 | 具备自动检测错误、自动纠正系统、自动记录纠正措施，并能实时监测分析仪状态
·3.11 | 质量检查 | 包括但不限于：系统检查、PCS稳定性检查、模式识别检查
3.12 | 网络化 | 可连接计算机和网络，可与医院LIS系统连接
3.13 | 条形码阅读器 | 具备
3.14 | 屏幕 | 彩色触摸屏
3.15 | 数据存储 | ≥10000组
3.16 | 打印 | 内置打印机，并可外接打印机
*4 | 配置需求
4.1 | 硬件 | 主机一台，配备内置windows7系统计算机1个（处理器≥I5，内存≥16G，硬盘≥1T，独显≥2G，显示屏≥23英寸）、打印机1个及UPS1个，扫描枪 1个
4.2 | 配件耗材 | 试机用分析包1个
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。