## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 质谱鉴定仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于代谢小分子物质检测和微生物的鉴定
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数名称
3.1 | 高效液相色谱串联质谱部分
·3.1.1 | 二元超高压梯度泵流速范围 | ≥（0.001-8）mL/min，增量0.001mL
3.1.2 | 二元超高压梯度泵最大输液压力 | ≥800bar
3.1.3 | 二元超高压梯度泵流速准确度 | ≤±0.1%
3.1.4 | 二元超高压梯度泵梯度准确度 | ≤±0.2%
·3.1.5 | 二元超高压梯度泵梯度混合模式 | 具有≥8种以上梯度混合曲线，满足复杂梯度分离的要求
3.1.6 | 二元超高压梯度泵溶剂通道 | ≥4路
·3.1.7 | 自动进样器样品通量 | 4块96孔板模式进样
3.1.8 | 自动进样器进样体积 | （0.01–50）µL，最小步幅为 0.01 µL
3.1.9 | 自动进样器样本舱温度 | （4–50）℃
3.1.10 | 柱温箱温度范围 | （5–60）℃
3.1.11 | 柱温箱温度准确度 | ≤±0.5℃
3.1.12 | 柱温箱加热与冷却功能 | 从20℃升温到50℃≤15min，从 50℃ 冷却到 20℃≤15min
·3.1.13 | 扩展功能 | 可兼容5cm、10cm、15cm、25cm等各种规格色谱柱，可同时放置2根色谱柱
·3.1.14 | 离子源切换 | ESI与APCI切换时间≤1min，切换过程不需拆卸离子源
3.1.15 | 探针 | 喷雾设计
3.1.16 | 离子源传输部分 | 具有真空隔离装置
3.1.17 | 气体设计 | 具有雾化气、辅助雾化气设计
3.1.18 | 离子源腔监测窗口 | 具备
·3.1.19 | 离子传输透镜 | 可捕获离子云并聚焦，可维护
·3.1.20 | 粒子阻挡设计 | 具备
·3.1.21 | 四级杆材质 | 四极杆采用全金属钼材质
3.1.22 | 气体 | 氮气
·3.1.23 | 检测器模式 | 脉冲计数模式和数字模拟模式
3.1.24 | 分辨率 | 半峰宽 ≥0.6amu
3.1.25 | 质量准确度 | 全质量范围偏差≤0.1amu
3.1.26 | 质量稳定性 | ≤0.1amu/24hrs
3.1.27 | 动态线性范围 | ≥6个数量级
3.1.28 | 扫描模式 | 全扫描、选择离子监测（SIM）、母离子扫描、子离子扫描、中性丢失扫描 、选择反应监测（SRM）、正负切换扫描
3.2 | 飞行时间质谱仪
·3.2.1 | 激光器 | 337nm氮气激光器，在1-60Hz范围内任意连续可调，激光发射次数≥6×108次
3.2.2 | 离子源 | 不需清洗，方便维护
3.2.3 | 真空泵 | 高通量涡轮分子泵，进靶即可采样，≥250L/s
·3.2.4 | 过滤器 | ≤0.01μm高精度泵口过滤器
*3.2.5 | 飞行距离 | 离子线性飞行距离≥1000mm
3.2.6 | 检测速度 | 96T≤18分钟。
3.2.7 | M/Z范围 | （1-500）kDa
3.2.8 | 分辨率 | ≥3600FWHM（血管紧张素）
3.2.9 | 灵敏度 | 50 fmol/uL (胰岛素，S/N≥60)
3.2.10 | 质量准确度 | ≤60ppm（内部校正误差）；≤200ppm（外部校正误差）
3.2.11 | 质量重复性 | ≤0.015%
·3.2.12 | 标配的数据库 | 标配的数据库，≥4680种，≥18000株；可即时更新
·3.2.13 | 真菌数据库 | 真菌数据库，≥350种，≥800株。可即时更新
3.3 | 报警及安全指示 | 具备漏液检测报警，气体泄漏检测报警，雾化有害液体检测报警，系统故障报警等故障及安全报警提醒
3.4 | 设备不良事件情况 | 厂家自报近三年设备不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 硬件 | 1、液相色谱质谱联用仪1 台 2、飞行时间质谱仪 1台 3，电脑工作站 2套（含软件系统） 4、氮气发生器 1台 5、UPS电源 1台 6、氮吹仪 1台 7、超声波离子清洗机 8、混匀仪 1台
4.2 | 软件 | 具备数据处理、生成分析报告、图谱库检索功能
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
*6 | 物联网支持功能
6.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息；支持LIS连接、电脑连接
6.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题，LIS等相关费用等。
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室 确认 | 配套医用耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 * ☑ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确认后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。