## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 下肢康复运动器 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元）： | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 下肢康复运动器具备“无源轮式及有源”双驱动模式，可实现双驱动模式下髋膝踝关节协调的仿人直立行走训练，辅助下肢关节功能障碍患者进行步行训练、关节活动度训练、肌力训练、减重支持训练、平衡功能训练、协调训练及步态矫正训练、步态耐力训练等，同时满足室内及室外平整路面、无障碍环境下的行走康复训练
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证 | 具备
·2.2 | CE认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 基础结构 | 主体框架为钢结构或钛合金，设备由移动车架、动力辅助装置、绑带组成
*3.2 | 训练方式 | 支持正向助力训练、正向被动训练、倒退助力训练、倒退被动训练
·3.3 | 行走速度范围
3.3.1 | 被动训练模式 | 落地行走最大速度≥60m/min，最小可致1m/min，悬空行走速度范围为2.0s-60s/步态周期
3.3.2 | 在助力训练模式 | 落地行走最大速度≥60m/min，悬空行走速度最大可达1.0s/步态周期
·3.4 | 电池续航 | 连续运行时间≥8小时
3.5 | 穿戴设计 | 肩部、腰部、臀部、大腿、小腿、脚板具备绑带固定，可快速穿戴，对患者腿部的行走有带动作用
·3.6 | 姿态转换 | 能够为患者提供坐姿穿戴或站姿穿戴及直立式行走训练
·3.7 | 患者升降模式 | 手自一体自动升降，能够以电动或手动的方式使患者在设备上升降 |  |  |  | 应急情况下可手动降下
3.8 | 步态步速 | 设备有被动模式和助力模式两种训练功能
3.9 | 安全示警功能 | 在行走过程中，如果出现异常情况，有明显的声音提示。具有急停开关、机械限位保护，软件及控制系统有软件限位保护功能、漏电保护等
3.10 | 数据统计 | 提供患者信息及训练数据实时存储及统计功能
*4 | 配置需求 | 下肢康复运动器一套（包含电池、电机、传动装置），绑带等相关配件，内置软件一套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。