## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 流式细胞分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 240
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于分析细胞表面分子的检测，细胞内或细胞核内抗原检测，细胞核酸分析，可用于干细胞和免疫细胞的鉴定分析
*2 | 资质认证 | 同时具备CFDA和FDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 激光器配置 | 至少配备405nm（≥40mw)、488nm(≥20mw)、633-640nm(≥40mw)三根固态激光器
*3.2 | 荧光通道数量 | 405nm激光器激发≥5个荧光通道，488nm激光器激发≥4个荧光通道，640nm激光器激发≥3个荧光通道
·3.3 | 检测性能 | 前向散射光、侧向散射光及同时检测≥12色荧光，488nm激光器的滤光片至少包括527/32nm、586/42nm、700/54nm、783/56nm； 633-640nm激光器的滤光片至少包括：660/10nm、720/30nm、783/56nm；405nm激光器的滤光片至少包括：448/45nm、528/45nm、606/36nm、715/50nm、755LP
·3.4 | 上样方式 | 气压泵负压上样
·3.5 | 检测器 | PMT检测器，检测器数量≥10
·3.6 | 进样通量 | 具备HTS进样系统，支持多只流式管、96孔板、384孔进样
3.7 | 荧光检测灵敏度 | FITC≤90MESF，PE≤25MESF
3.8 | 荧光分辨率（CV） | 对于PI染色CEN（鸡红细胞核）样本，G0/G1期全峰宽CV≤3%；
·3.9 | 获取分析速度 | ≥34000个细胞/秒
3.10 | SSC和FSCC分辨率 | ≤0.2um
3.11 | 最大细胞数量 | 无上限
3.12 | 样品死体积 | ≤40ul
·3.13 | 光路校准方式 | 自动校准，无需人工校准
3.14 | 电压调节 | 自动
·3.15 | 审计追踪 | 具备标准的21CFR Part11认证
3.16 | 荧光补偿系统 | 数字化补偿，可进行任意激光任意荧光间的补偿；具备实时补偿、获取后脱机补偿和软件自动补偿；软件可以利用生物样本对仪器检测条件进行自动化设定
·3.17 | 质控系统 | 具备CST质控系统，可以自动调整电压、激光参数、时间延迟，检测仪器的变异系数值（CV）、系统检测荧光效率、荧光检测器检测到的实际光学背景（Br）、电子噪音（SDen）、线性度等性能，可保证不同时间检测数据的一致性
3.18 | 软件系统 | 支持仪器自动开启以及日常正常运作的自动化控制，自动清洗系统的控制，自动创建补偿调节窗口，设定补偿值，可自动FCS数据输出及PDF格式的检测报告
*4 | 配置需求 | 主机1台（含自动进样系统），计算机工作站1套（含数据分析软件），鞘液1桶，CST微球2盒，流式管1包，3000W稳压电源1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。后续维保折扣详谈；出保之前，全面检测维护。
*5.2 | 保修期外每年免费维护次数 | ≥1次，重点维护光路
*5.3 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.4 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.5 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.6 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.7 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.8 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.9 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
*5.10 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训；提供免费提供培训≥5人次、培训时长≥5小时
5.11 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
*开放耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。