## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 共聚焦三维成像系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 160
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 主要用于活细胞和组织切片观察扫描拍摄，具备多维显微成像控制功能：X，Y，Z，T多点等控制，可实现多时间、多通道荧光、Z轴序列的自动采集
2 | 技术和性能参数
2.1 | 共聚焦模块
*2.1.1 | 扫描模式 | 支持快扫512以上分辨率
*2.1.2 | 扫描速度 | ≥512*512 16幅/每秒,≥256*256 61幅/每秒；≥512*512 30幅/每秒,≥512*32 438幅/每秒
*2.1.3 | 硬件自动追焦系统 | 具备，支持自动聚焦，连续锁焦，单点聚焦功能，非软件聚焦
*2.1.4 | 电动载物台 | 具备，XY精度≤0.1μm
·2.1.5 | 荧光通道调整设置 | 可自行拆卸更换不同通道滤光块，无需工具
2.1.6 | 荧光通道切换速度 | ≤0.5秒
*2.1.7 | 活细胞孵育室 | 1套
2.2 | 共聚焦光源
*2.2.1 | 激光器 | 至少具备 405nm（≥50mW）、488nm（≥20mW）、561nm(≥20mW)、640nm(≥40mW)四根激光
*2.2.2 | 激光模式 | 固体激光
2.2.3 | 光源寿命 | ≥10000小时
2.2.4 | 瞬间启动和关机功能 | 具备，不需要快门，也不需要预热或冷却
2.3 | 荧光检测通道
*2.3.1 | PMT数量 | ≥4
2.3.2 | 量子效率 | ≥70%
·2.3.3 | 针孔 | 可调节，调节精度1微米
2.3.4 | 输出图像分辨率尺寸 | ＞512*512、1024*1024、2048*2048
2.3.5 | 散热方式 | 强制风冷，低噪音
2.4 | 自动化获图软件
2.4.1 | 采图及控制功能 | 具备，可实现图像采集及系统自动光路系统的全电动切换
2.4.2 | 多维显微成像控制 | 具备X，Y，Z，T，多点等控制功能，实现多时间、多通道荧光、Z轴序列、多点的自动化采集和拼图
2.5 | 电动显微镜 | 具备电动化显微镜主机，可以实现Z方向电动准焦调节及XY方向载物台电动移动
2.5.1 | 全自动二维位移台 | 移动距离至少满足X:114mm×Y:75mm，最大移动速度＞10mm/s
2.5.2 | 电动准焦螺旋 | 最小步进距离：0.002μm 驱动速度≥20rev/sec
·2.5.3 | 物镜 | 至少具备以下物镜： 1.25xX平场复消色差物镜,NA≥0.04，WD≥5mm 10x平场复消色差物镜，NA，空气镜，WD：3.1 mm，色差校准范围400-1000nm； 20x平场复消色差物镜，0.8NA，空气镜，WD：0.6 mm，色差校准范围400-1000nm； 40x平场复消色差油浸物镜，1.4NA，WD：0.13 mm，色差校准范围400-1000nm； 60x平场超级复消色差油浸物镜，NA1.42, WD 0.15mm，色差校准范围400-1000nm； 100x平场复消色差硅油物镜, NA 1.35, 工作距离0.2mm
*3 | 配置需求
3.1 | 软件 | 分析软件1套
3.2 | 硬件 | 工作站1套；电动显微镜1台（含物镜1套）；滤光块1套；防震平台1个；≥2700W UPS 1套
4 | 物联网支持功能
4.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于监护仪、呼吸机等生命支持类设备，应包括波形、体征、报警等信息；对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息；对于大型影像设备、超声设备等，应包括日志数据、扫描数据、设备运行状态等信息。
4.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | 整机保修≥5年，其中激光器保修≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
·5.11 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。