## 2.1设备参数
技术参数需求表
设备名称 | 热交换水箱系统 |  |  | 项目编号 （或预算编号） | 2021-06ME-Y28
总数量 （台/套） | 3 | 预算单价 （万元） | 48.5 |  | 预算总金额（万元） | 145.5
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 该产品用于配合人工心肺机系统使用。在体外灌注手术中控制水循环的冷却或加热
*2 | 资质认证 |  | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 控制方式 |  | 自动电控方式控制水温
3.2 | 降温速率 |  | 具有体积小巧，快速升降温功能，无须加冰。40℃降至30℃(需时间1.2分钟) 30℃降至20℃(需时间2.0分钟) 20℃降至10℃(需时间2.3分钟)10℃降至 6℃(需时间1.2分钟) 40℃降至 6℃(6.7分钟)
3.3 | 自动回收功能 |  | 具备
*3.4 | 水箱可远程通过心肺机操作控制水箱升降温 |  | 具备
*3.5 | 兼容性 |  | 需兼容型号理诺珐（原索林）s5连接使用
3.6 | 三路变温 |  | 具备自动心肌停跳液进行变温功能
4 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
·5 | 配置需求 |  | 水箱一个，三路循环水接口，可供氧合器，变温毯
*6 | 售后条款
6.1 | 保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
6.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
6.9 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。