## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动免疫分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于人体的血清、血浆、全血和尿液中分析物进行定性或定量免疫检测
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 检测方法 | 化学发光技术
3.2 | 试剂位 | ≥22个
·3.3 | 样本位 | ≥75个，可实现不停机情况下连接装载
·3.4 | 出第一结果试剂 | ≤18min
·3.5 | 检测速度 | ≥300测试/小时
3.6 | 待机时间 | 设备24h待机
3.7 | 急诊插入功能 | 随时插入急诊样本并优先检测
3.8 | 样本在机自动稀释功能 | 具备
3.9 | 临床项目的批内精密度 | CV≤8%
3.1 | 样本液面探测功能 | 具备
3.11 | 发光值的重复性 | 采用发光剂法，变异系数（CV）应不超过5%
3.12 | 发光值的稳定性 | 采用发光剂法，发光值的变化应不超过±10%
3.13 | 打印机 | 处置打印机
3.14 | 接口 | 可连接Lis系统
·3.15 | 检测项目 | 能开展细胞因子、高尔基体蛋白73、糖尿病抗体的检测项目
*4 | 配置要求 | 主机1台、电源线1根、扫码枪1个
*5 | 配套封闭试剂耗材 | 具体参数与年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | *配套医用 耗材（试剂）需求 | □无配套耗材 □ 开放耗材 ☑封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 全自动免疫分析仪 |  | 数量： | 1台/套
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
（人份/台）
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
若填写开展项目和用量，示例如下：
1 | 白介素1β测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） |  | 54000
2 | 白介素2测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） |  | 54000
3 | 白介素6测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） |  | 54000
4 | 白介素8测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） |  | 54000
5 | 白介素10测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） |  | 54000
6 | α肿瘤坏死因子测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） |  | 54000
7 | 白介素2受体测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） |  | 54000
8 | 白介素4测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） |  | 24000
9 | 白介素5测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） |  | 28000
10 | 白介素17测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） |  | 24000
11 | γ干扰素测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） |  | 12000
二、今后可选择开展或使用项目
1 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体（GADA） |  | 3000
2 | 抗酪氨酸磷酸酶抗体（IA-2A) |  | 3000
3 | 抗胰岛素抗体（IAA） |  | 2500
4 | 抗胰岛细胞抗体（ICA） |  | 2500
5 | 高尔基体蛋白 |  | 2500
说明：
1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。
2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。
3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。