- 技术要求

| 设备名称 | 血型分析仪 |  | 项目编号（或预算编号） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总数量 （台/套） | 1 | 预算单价 （万元） | 48 | 预算总金额 （万元） | 48 |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 |  | 采购参数和性能要求 |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 |  | 全自动血型检测设备，用于人体血液标本的ABO/Rh正定型；ABO反定型；Rh表型鉴定；病人、献血员主测与次测交叉配血；抗体筛查；抗体鉴定；直接抗人球蛋白实验 |  |  |  |
| *2 | 资质认证 |  | 具备NMPA（CFDA）认证 |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 测试原理 |  | 免疫化学抗原抗体特异反应；分子筛区分凝集结果；数字图像处理技术；电脑信息化系统 |  |  |  |
| 3.2 | 试剂要求 |  | 血型卡片需要每张内含1孔阴性对照孔。用于Rh D定型的抗体要求： （1）属于D VI 阴性 抗体（2）包含≥2种不同抗体 |  |  |  |
| 3.3 | 测试速度 |  | 每小时通量≥100张卡 |  |  |  |
| ·3.4 | 样本位 |  | ≥150个样本；处理样本时可连续添加样本，无需停机 |  |  |  |
| *3.5 | 试剂卡孔位 |  | 常规6孔卡 |  |  |  |
| ·3.6 | 孵育位 |  | ≥ 25个37℃孵育位 ≥ 50个常温孵育位 两个区域不共用 |  |  |  |
| ·3.7 | 相机个数 |  | ≥3个相机，不同位置采集不同信息 |  |  |  |
| ·3.8 | 离心机个数 |  | ≥3个独立工作的离心机，36（12×3）个离心位 |  |  |  |
| 3.9 | 加样针个数 |  | ≥2个独立加样针，且互为备用 |  |  |  |
| ·3.10 | 机械臂个数及属性 |  | ≥3个机械臂，包含2个独立加样臂，互为备用；1个凝胶卡传送臂 |  |  |  |
| 3.11 | 无人值守时间 |  | ≥8小时 |  |  |  |
| 3.12 | 卡回收功能 |  | 可自定义调整回收卡的种类和位置数量 |  |  |  |
| ·3.13 | 反射实验功能 |  | 可自定义添加反射实验种类 |  |  |  |
| 3.14 | 操作屏幕 |  | ≥17英寸触摸屏； |  |  |  |
| 3.15 | 检测项目对象考察 |  | 抗体筛查试剂针对亚洲人群特种检测试剂 |  |  |  |
| 3.16 | 数字图像系统 |  | 可传送放大≥1024倍彩色图像报告 |  |  |  |
| 3.17 | 条码识别系统 |  | 对样本、试剂以及血型卡卡实行全条码管理，且可识别未使用完的卡 |  |  |  |
| 3.18 | 数据管理软件 |  | 可追溯所有结果及错误报警，仪器可与医院提供的LIS及HIS系统连接，实现医院网络化管理 |  |  |  |
| 3.19 | 质控检测 |  | 具有质控模块，可完成每日室内质控并形成质控报告 |  |  |  |
| 3.20 | 液体更换 |  | 废液和洗涤液≥2桶，每桶≥5L,更换无须停机 |  |  |  |
| 4 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  |  |
| 5 | 设备不良事件情况 |  | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报） |  |  |  |
| 6 | 配置需求 |  | 主机一台；配套软件 |  |  |  |
| 7 | 配套医用试剂耗材 |  | 设备必须配套一次性使用医用试剂耗材时填写以下条款 |  |  |  |
| 7.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 |  | 否 |  |  |  |
| 7.2 | 封闭配套施加耗材品规 |  | 如有一次性使用封闭医用试剂耗材，厂家自报品规 |  |  |  |
| *8 | 售后条款 |  | 建议根据实际情况，将售后条款内的某单项列为关键条款，不一定全部列入 |  |  |  |
| 8.1 | 保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |
| 8.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 |  |  |  |
| 8.3 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |
| 8.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件 |
| 8.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |
| 8.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 |  |  |  |
| 8.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |
| 8.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） |  |  |  |
| 8.9 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到采购文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需报价企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |

| 医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 血型分析仪 |  |  | 数量：1台/套 |
| 序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注 |
| 一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材 |  |  |  |  |
| 1 | AB0血型正/反定型和RHD血型检测卡 | 无 | 110000 |  |
| 2 | 样本稀释液 | 无 | 110000 |  |
| 说明： 1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。 2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。 3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。 |  |  |  |  |