## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 6分钟步行试验监测分析系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 | 适用于六分钟步行试验的应用场景
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 软件要求 | 生产企业需具有软件企业证书；所提供的产品硬件生产商与软件生产商为同一家企业，便于产品升级，可以保障硬件与软件的适配性
*3.2 | 多种参数集成监测 | 同时检测心电，血压，血氧，心率， 呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能
·3.3 | 传输方式 | 非网络/WIFI无线远距离传输，无遮拦通讯距离≥30米
3.4 | 心率 | 测量范围15次/分～300次/分，允许误差±1bpm
3.5 | 血压 | 测量范围成人收缩压30~255mmHg，平均压20~235mmHg，舒张压15~220mmHg，测量精度≤5mmHg ，分辨率1mmHg
3.6 | 血氧 | 光学测量法，测量范围30%~100%；分辨率：1%， 精度：2~3%
3.7 | 数据统计分析功能 | 具有自动统计 6 分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、呼吸率、步数及数据趋势分析功能
·3.8 | 运动数据趋势分析 | 六分钟步行试验过程中工作站软件界面显示心率、呼吸率的实时统计曲线，形成趋势图，趋势图上每个点的数据支持鼠标点击查看
·3.9 | 异常心电识别 | 支持六分钟步行试验过程中异常心电的实时自动及手动记录
·3.10 | 全程心电回放 | 工作站软件实时显示心电图，系统可实现单个心电导联图增益0.5,1.0,2.0 倍，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，并自由截取打印任意心电图作为检测心电图
3.11 | 运动处方 | 根据患者试验检测结果，自动制定运动康复处方和医生编辑自定义个性化运动康复处方
·3.12 | 精准测距 | 具有统计步数、计圈及测算距离的功能，支持自动与手动计圈的自由选择，精准测距误差≤3米
·3.13 | 身份识别 | 具有身份识别读取功能，信息自动录入功能，可手动输入信息，预测步行距离，可录入诊断病历、用药情况
3.14 | 疲劳/呼吸等级自评定 | 具有运动前后疲劳/呼吸等级自评定功能
*3.15 | 医疗工作站 | 具有医疗监测工作站，配备专设的六分钟步行试验工作站软件
3.16 | 紧急停止功能 | 六分钟步行试验过程中针对紧急情况，终止试验功能并出具试验报告
3.17 | 具有6分钟步行试验功能 | 全程实时指导检测，设备开机自动连接，数据实时传输与实时显示、实时存储
·3.18 | 心率变异分析功能 | 具有心率变异分析功能，并出具 HRV 分析报告，报告内包含散点图、时域与频域分析指标、RR间期分布直方图
3.19 | 心电图自动识别 | 具备心电图自动识别功能，可识别异常心电，可手动记录异常事件
3.2 | 自动生成试验报告功能 | 具备自动生成 6 分钟步行试验报告功能
·3.21 | 一拖多模式 | 支持工作站对监测背包 1 拖多（≥ 3）管理模式
3.22 | 工作站参数 | 设备数据储存≥32G，可储存报告≥15000 份，报告可生成pdf格式，电脑显示器分辨率为1920*1080，尺寸≥21.5 英寸，可支持触屏、键盘输入
3.23 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（单台套） | 设备主机、便携式多参数监测模块、推车、工作站、专用软件、打印机
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。