## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 尿液检测分析系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 全自动尿液分析设备，可用于开展阿司匹林用药指导项目尿11-脱氢血栓烷B2和内分泌激素、特种蛋白等其他尿液检测项目。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证，具备FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 检测分析原理 | 适用于基于分光光度法结合试剂的均相酶免疫检测技术（HEIA）
3.2 | 分析方法 | 速率法，带线性控制，双波长终点测量，两点法
·3.3 | 测试精度 | CV值<10％
3.4 | 光学系统
3.4.1 | 光源 | 卤素灯使用寿命≥1200小时
3.4.2 | 波长范围 | （340-800）nm，可提供固定检测波长包括（340，380，405，450，480，505，546，570，600，660，700，750，800）nm
3.5 | 样本位 | ≥30个
3.6 | 自动样本稀释功能 | 具备
3.7 | 样本针探测功能 | 具备；包含液面检测，堵针检测，样本量不足检测，探针防撞保护系统；
3.8 | 试剂位 | ≥70个，试剂盘带有冷却功能；
3.9 | 联网要求 | 可与医院内部Lis系统连接,并可实现双向通信
3.10 | 急诊功能 | 具备
3.11 | 混匀方式 | 气动非接触式混匀
3.12 | 检测速度 | ≥280测试/小时
3.13 | 检测时间 | 出第一个检测结果的时间≤12分钟
·3.14 | 检测项目 | 能够提供以下与仪器匹配的检测试剂盒：包含尿液激素类及尿液特种蛋白类检测项目： 尿微量白蛋白、尿肌酐、尿转铁蛋白、免疫球蛋白G、尿α1-微球蛋白、尿β2-微球蛋白、尿视黄醇结合蛋白、尿κ轻链蛋白、尿λ轻链蛋白、尿中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白、尿α-淀粉酶、尿香草扁桃酸、17-羟类固醇、17-酮类固醇、皮质醇、5-羟基吲哚乙酸、硫酸去氢表雄酮、尿醛固酮、尿17α-羟孕酮、尿雌二醇、尿雌三醇、尿孕酮、尿睾酮、甲氧基肾上腺素、甲氧基去甲肾上腺素、高香草酸、11-脱氢血栓烷B2
3.15 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机、计算机、打印机、纯水机及配套附件
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。