## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 动态血压 |  | 总数量 （台/套） | 15 | 预算总金额 （万元） | 48.9
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于对患者血压进行24小时实时记录，异常分析，实现我院不同医学中心数据共享。
*2 | 资质认证 | 具备NMPA认证，FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 连续测量时间 | ≥48小时
3.2 | 测量方法 | 示波法
3.3 | 血压测量范围 | （0-260）mmHg
3.4 | 脉搏率测量范围 | （30-210）次/分钟
3.5 | 错误自动重测功能 | 对外在因素导致测试错误时可进行自动重测
3.6 | 存储容量 | ≥450条
·3.7 | 测量间隔 | 5min-120min步进可调，步进间隔1min,也可进行单独手动测量
3.8 | 电源管理 | 具有休眠技术，开机电量提醒，测量条数：≥80条
*3.9 | 记录器屏幕显示 | 动态血压记录器可显示全程记录的血压趋势图、可显示收缩压、舒张压、心率、当前时间、患者信息及工作状态信息。
·3.10 | 加速度传感器技术 | 能够测定患者体位状态以及运动强度
3.11 | 分析软件要求
·3.11.1 | 二合一报告 | 动态血压数据可回放至同品牌的动态心电系统内，生成二合一报告。
3.11.2 | 软件功能 | 具备多种图表分析工具，可对同一患者数据对比分析。可生成多种格式报告输出，并单独出具晨峰血压报告
3.11.3 | 导出功能 | 血压数据可以批量导出，生成Excel表格。
·3.11.4 | 儿童血压模式 | 适用于婴幼儿测量，≥5个阶段的数据库。
*3.11.5 | HIS连接 | 可与HIS连接，支持网络调取与传输，支持计费
3.12 | 报警及安全指标 | 1.过压保护：当袖带内压力≥300mmHg时，自动释压 2.支释压保护：袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压 3.掉电数据保护：记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据
3.13 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 动态血压分析软件1套
4.2 | 硬件 | 动态血压记录器15个、袖带30个、数据传输线2根、记录器专用背带30个、计算机1台、打印机1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。