## 2.1设备参数
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 主动脉球囊反搏仪 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 95
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | IABP是用于支持病人心脏功能的仪器，能有效提高病人冠脉供血和改善病人低心排，低血压的状况。该机主要用于各种原因引起的心衰，心肌缺血引发的心律失常，冠脉血管重建过程中心肌保护，以及心梗后发生的机械性并发症等。
*2 | 资质认证 | FDA、CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 显示屏 | （1）13英寸以上触摸显示屏，可做360°旋转和20厘米范围内升降，显示屏可在120°范围内倾斜，便于观察。 （2）分色分区域显示，显示内容包括基本生理参数（心率，收缩压，舒张末压，反搏压，平均动脉压），心电图、动脉压力、球囊压力波形，实际充放气量，报警信息，氦气状态，蓄电池状态。 （3）充放气时间在相应的心电图和动脉压力波形上有标度显示。 （4）可中文/英文根据需要选择 （5）除显示屏操作外还另外有软按键操作用于应急 （6）上机导航操作，一键启动
3.2 | 驱动器 | （1）驱动器为步进式马达钛合金风箱或螺旋泵，可连续运转无易损件，使用寿命长，运行成本低。 （2）具备增压系统，保证球囊的充放气更快速。 （3）数字化充气容积控制，可调范围0.5cc－50cc，最小调节单位0.5cc，能自动识别导管的型号。
3,3 | 工作模式 | 具有自动和手动操作模式，在显示屏上有专门的键位控制。 （1）在自动操作模式下，可以实现各个心电导联信号的自动转换，可以实现心电和压力触发模式的自动转换，自动调整充放气时间。 （2）手动下预设基本参数，可调整参数，达到个性化治疗
3.4 | 多种触发模式 | （1）触发模式包括QRS波规范窦率触发、快速心率触发、心律不齐触发、心房起搏器触发、心室（全心）起搏器触发、动脉压力触发和内置触发。 （2）内置触发模式，起始反搏速率80 RPM，调节范围：40~120 RPM。 （3）可自动跟踪心律失常，结合R波排气安全分析的结果，自动开启/关闭心律不齐触发模式
3.5 |  | 充放气速度快，能在心率在200次/分钟1:1反搏正常工作
3.6 |  | 交流电工作电压110-240 V，频率47~63Hz，最大功率420W
3.7 |  | 具有内置蓄电池，充满后可工作90分钟,充电时间4小时（充至80%电量）
3.8 |  | 具有抗高频电刀干扰功能
3.9 | 内置双通道热敏打印机 | （1）打印记录内容包括波形、时间、血流动力学参数、球囊充气容量 （2）患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息 （3）可打印心电信号导联的分析状况
3.10 |  | 必须具有四档辅助比率设计：1:1，1:2，1:4，1:8。
3.11 | 积水瓶装置 | 具备，收集冷凝水。
3.12 | 报警及安全指标 | 1、报警 （1）声光报警显示，提示报警内容 （2）设有报警角，颜色区别报警级别 （3）报警可回顾 2、具有氦气泄漏自动侦测功能，能在一个工作周期内侦测出漏气。
3.13 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
3.14 | 配置需求 | 主机（主动脉内球囊反搏泵）、主动脉球囊反搏导管及附件、操作显示屏，标准ECG导联线，压力缆线，外接监护仪信号导线，医用氦气瓶一瓶，可升降悬挂支架。内置蓄电池，内置热敏打印机。
4 | 配套医用试剂耗材 | 设备必须配套一次性使用医用试剂耗材时填写以下条款
4.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 否
4.2 | 封闭配套施加耗材品规 | IAB-S840C;IAB-S730C;IAB-06840-U;IAB-06830-U
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 医疗设备配套试剂需求表
医疗设备配套试剂需求表
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、医疗设备开展的检测治疗项目
1 | 主动脉球囊反搏导管及附件 | 无 | 30
说明： 使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的3年使用量。