## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 可移动喉镜 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于病人的鼻咽喉部位的常规检查，出具报告，在可视的情况下进行分泌物吸引，进行异物取出
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 主机
3.1.1 | 兼容性 | 显示主机可兼容喉镜手柄、硬管手柄、软管手柄
3.1.2 | 屏幕 | ≥3.5寸显示屏，可触摸
3.1.3 | 显示主机与软管手柄连接方式 | 航空金属接头，可带电插拔
3.1.4 | 电池 | 内置≥2500mAh高容量锂电池，具备电量管理功能，充电时间≤90分钟，工作时间≥240分钟
3.1.5 | 数据输出方式 | 可通过USB传输内存数据，通过HDMI实时传输影像，实现双屏显示
·3.1.6 | 操作视频 | 内置操作使用教学视频
3.1.7 | 环境模式 | 具有户外/户内环境模式
3.1.8 | 屏幕旋转 | 显示器能上下0º～120º转动，左右0º～150º转动
3.1.9 | 内存 | 支持TF卡，最大容量≥32GB。
3.2 | 软镜成像
*3.2.1 | 数字电子成像技术 | 具备
·3.2.2 | 手柄材质 | 软管手柄采用高分子材料构造，可整体浸泡
3.2.3 | 消毒方式 | 具备浸泡消毒、低温等离子消毒、环氧乙烷消毒
·3.2.4 | 插入部规格 | 插入部外径≤4.5mm，内置吸引通道直径≥1.8mm，软管工作有效长度≥300mm
·3.2.5 | 蛇骨角度 | 软管前端弯曲角度可调整，最大弯曲角度向上≥160°，向下≥130°
3.2.6 | 吸引按键 | 具备防脱落设计
3.3 | 光学性能
3.3.1 | 视角及空间分辨率 | 视角≥160°，空间分辨率≥10lp/mm
·3.3.2 | 照明方式 | ≥2个LED灯，亮度≥1000LUX，非光纤照明
3.3.3 | 成像距离范围 | 3mm-50mm
3.4 | 工作站
·3.4.1 | 显示器 | ≥10寸，可触摸，可调节角度
3.4.2 | 拍照、录像 | 具有拍照、录像、录音功能，可在内置显示器上直接阅读、回放，可通过HDMI连接外置显示器显示图像处理工作站影像
·3.4.3 | 病历管理功能 | 具备病历管理功能，可制作图文报告、制作视频报告，查看、编辑、预览、打印病历报告以及病历报告检索
·3.4.4 | 窥镜连接 | 可实现≥2路设备、≥1路场景三个画面同时显示在工作站屏幕
3.4.5 | 电池容量 | ≥3000mAh
3.5 | 无线传输 | 具备无线传输模块，内窥镜可无线连接图像处理工作站
3.6 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.7 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 软镜（便携式显示器+操作手柄插入管）、图像处理工作站、移动台车等其它附属配件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。