## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 悬吊式弧形喉镜 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于喉部的检查及微创手术治疗
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 万向固定调节装置 | 可调节横向任何方位及固定，高度580mm（±50mm），三连接横杆长250mm（±20mm），上下升降长100mm（±20mm），纵向调节装置可调节（0-45）°，上下调节（0-150）mm
·3.2 | 弧形喉镜 | 前端口径¢14×16mm,后端口径¢28×26mm，有效工作长度135mm，弧度25°±2°，内镜专用通道7.5±0.2mm，具备内窥镜摄像机接口，可在显示器直视下操作手术
3.3 | 喉钳 | 弧度25°（±3°） ¢2.5
3.4 | 声带手术器械包材质 | 采用GB/T1220-2007《不锈钢棒》中规定的3Cr13、12Cr18Ni9或GB/T3280-2007《不锈钢冷轧钢板》中规定3Cr13材料制成
3.5 | 喉钳管、五官科吸引管材质 | 应采用GB/T14975-2012《结构用不锈钢无缝钢管》标准中所规定材料制造
3.6 | 喉钳、喉剪头、显微喉刀部热处理 | 硬度380HV0.2～420HV0.2
3.7 | 焊接部位 | 具备牢固、平整、光滑、无虚焊、漏焊、脱焊、堆焊等现象
3.8 | 外表面轮廓 | 具备清晰、无锋棱、毛刺、划痕、裂痕和明显凹凸不平等现象
3.9 | 喉钳头部齿形 | 具备清晰、完整，不应有缺齿、烂齿、毛刺现象
3.10 | 粗糙度 | 器械插入人体喉部份的表面粗糙度Ra≦0.8μm，其余部位Ra≦1.6μm，喉钳的外表的表面粗糙度Ra≦0.8μm
3.11 | 开闭状态 | 具备轻松灵活，不应有卡塞现象；喉钳头部闭合时不应有张口和偏歪现象；喉钳刃口不应有卷刃、崩刃及裂纹
3.12 | 耐腐蚀性 | 具备
4 | 配置需求 | 如没有相关规格，可用近似规格替代
·4.1 | 耳鼻喉用扩张器侧开式弧形 | 具备
·4.2 | 耳鼻喉用扩张器弧形 | 具备
·4.3 | 护胸板 | 具备
·4.4 | 显微喉钳直型Φ2.5mm | 具备
·4.5 | 显微喉钳上翘型Φ2.5mm | 具备
·4.6 | 喉粘膜钳直型 | 具备
·4.7 | 喉粘膜钳左弯型 | 具备
·4.8 | 喉粘膜钳右弯型 | 具备
·4.9 | 显微喉剪直型 | 具备
·4.10 | 显微喉剪右弯型 | 具备
·4.11 | 显微喉剪上翘型 | 具备
·4.12 | 显微持针钳上翘型 | 具备
·4.13 | 显微喉钳左侧开 卵圆口 | 具备
·4.14 | 显微喉钳右侧开 卵圆口 | 具备
·4.15 | 显微喉钩Φ2×250mm | 具备
·4.16 | 显微喉刀菱形Φ2×250mm | 具备
·4.17 | 显微喉剥离器 | 具备
·4.18 | 喉显微手术器械手柄新型 | 具备
·4.19 | 五官科吸引管Φ3×230mm | 具备
·4.20 | 新型冲吸吸引管Φ4×220mm | 具备
·4.21 | 喉内窥镜30°Φ4×302mm | 具备
·4.22 | 固定调节装置 | 具备
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。