## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 纯水机（1000L） |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 60
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 供应检验科用超纯水，每小时供应水量：1T。
2 | 技术和性能参数
*2.1 | 产水量 | 纯水≥1T/H
*2.2 | 产水水质 | 符合分析实验室用水标(GB/T6682-2008)的一级水标准，纯水产水水质可达到电阻率≥15 MΩ.cm 25℃，有机物TOC≤30 ppb，微生物≤1 cfu/ml
*2.3 | EDI模块 | 纯水制备模块内置具备长效、抗结垢设计的连续电流去离子（EDI）模块
*2.4 | 纯水循环分配模式 | ≥3种
·2.5 | TOC监控 | 具备TOC（总有机碳）在线监测仪，TOC检测精度±1ppb，检测范围0-999ppb
·2.6 | 屏幕显示要求 | 具备彩色触摸液晶屏幕，屏幕显示参数≥7项。并可通过屏幕获取管路电阻率，管路总有机碳值，运转时间，反渗透截留率，进水电导率，EDI产水电阻率，TOC（总有机碳）,水温，日期等信息。
2.7 | 人机交互 | 具备实时查看各个部件运行参数的功能。设备自动运行，并可手动操作。
·2.8 | 内置电阻率检测器 | ≥4种
·2.9 | 具备消毒功能 | 应具备紫外线消毒或臭氧消毒功能
2.1 | 预处理单元 | 至少包含原水箱、原水增压泵、多介质过滤器、活性炭过滤器，具备全自动软化功能,罐体材质为PE或304不锈钢.
·2.11 | RO膜要求 | 脱盐率≥95%，有效膜面积≥80(ft/m2）
2.12 | 反冲洗功能 | 具备
2.14 | 水箱 | 共3个，原水箱、一级软化水箱，二级纯水箱，容积≥1000L，材质PE或304不锈钢.
·2.15 | 供水泵 | 一用一备，变频恒压供水
2.16 | 报警及安全指标 | 设备具有水箱空,水箱满，水压过高或过低等报警功能
2.17 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*3 | 配置需求 | 控制柜一台，制水系统一套（含软化水，纯水），储水箱*3，配套供水泵*2组（一用一备）
*4 | 安装要求 | 根据实际场地设计施工，并提供设计图纸。
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。