## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 视频耳镜 |  | 总数量（台/套） | 6 | 预算总金额（万元） | 60
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于耳鼻喉科门诊对于耳、鼻、喉部的检查，以及异物取出
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 屏幕尺寸 | ≥2.4寸
3.2 | 屏幕转动角度 | 前后转动角度≥120°
·3.3 | 显示屏位置 | 显示屏侧边设计，无视野影响
·3.4 | 存储空间 | 存储空间≥32G
3.5 | 存储照片量 | ≥35万张
3.6 | 可存储录像 | ≥20小时
3.7 | 电池供电 | 具备
3.8 | 视场角 | ≥75º
·3.9 | 分辨率 | ≥9.92LP/mm
·3.10 | 光源 | 内置LED光源
3.11 | 锥形耳镜
3.11.1 | 锥形耳镜镜管长度 | ≥60mm
3.11.2 | 锥形耳镜工作长度 | ≥30mm
3.11.3 | 锥形耳镜镜管头端直径 | ≤4.0mm
·3.11.4 | 锥形耳镜景深 | 5mm～100mm
3.12 | 长耳镜
3.12.1 | 长耳镜镜管长度 | ≤150mm
3.12.2 | 长耳镜镜管工作长度 | ≤95mm
3.12.3 | 长耳镜头端直径 | ≤4.0mm
·3.12.4 | 长耳镜景深 | 5mm～100mm
3.13 | 鼻镜
3.13.1 | 鼻镜镜管长度 | ≤230mm
3.13.2 | 鼻镜工作长度 | ≤180mm
3.13.3 | 鼻镜头端直径 | ≤4mm
3.13.4 | 鼻镜景深 | 景深5mm～100mm
3.14 | 喉镜
3.14.1 | 喉镜视场角度 | ≥70°
3.14.2 | 喉镜长度 | ≤240mm
3.14.3 | 喉镜长度工作长度 | ≤190mm
3.14.4 | 喉镜头端直径 | ≤8mm
3.14.5 | 喉镜景深 | 10mm～100mm
·3.15 | 镜管与主机连接支持热插拔 | 具备
3.16 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求（本包） | 主机6台、锥形耳镜≥6根、长耳镜≥6根、鼻镜≥6根、喉镜≥6根、充电器≥6个、锂电池≥6个、数据线、工作站1台、专用软件1套及其它标配附件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。