## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 听觉脑干诱发电位仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 98
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于测试由声刺激引起的神经冲动在脑干听觉传导通路上的电活动，以检测耳蜗至脑干相关结构的客观功能状况。通过听觉脑干反应、记录听觉稳态诱发电位、通过畸变产物耳声发射刺激音对患者进行听力方面的诊断。具备ABR测试、MLR测试、LLR测试、ASSR测试、VEMP测试功能
*2 | 资质认证 | 具备CFDA，CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 测试项目 | 具备听觉脑干诱发电位测试、耳蜗电图测试、中潜伏期测试、长潜伏期测试、P300测试、MMN测试、人工耳蜗植入体刺激控制测试、多频稳测试、前庭诱发肌源电位测试
·3.2 | 前置放大器
3.2.1 | 通道数量 | ≥2通道
3.2.2 | 共模抑制比 | 最小值≥115dB
3.3 | 阻抗检查读数 | 可从前置放大器读数
·3.4 | 刺激声 | 具备短声（Click）、CE-Chirp、短纯音（Tone Burst）、NB CE-Chirp
3.5 | 刺激声强度 | 20-130dB peSPL 或 (-10 —100 dB nHL)
3.6 | 计权运算 | 贝氏计权
3.7 | 测试质量指示 | 具备
3.8 | 残余噪声计算 | 实时显示噪声等级
3.9 | 测试时窗 | （0-900）ms
3.10 | A/D解析率 | ≥16bit
3.11 | 数字滤波器 | 具备
3.12 | 标记 | 自动Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ波标记
·3.13 | ECochG（耳蜗电图）测试 | 采用幅值比和面积比SP/AP分析耳蜗电图的方法
3.14 | ASSR（多频稳态）测试
·3.14.1 | 测试程序 | 具备儿童测试、成人测试（睡眠或清醒状态）、自定义测试
3.14.2 | 刺激声 | 具备调频调幅NB CE- Chirp
3.14.3 | 调制率 | 90Hz和40Hz
3.14.4 | 刺激声方式 | 具备左右耳分别给声（可不同强度不同频率）、双耳同时给声（可不同强度不同频率）、双耳同时8个频率给声
3.14.5 | 刺激声控制 | 独立控制≥8个刺激声强度
3.15 | VEMP（前庭诱发肌源电位）测试
3.15.1 | 测试功能 | cVEMP（颈性VEMP）,oVEMP（眼性VEMP）
3.15.2 | 刺激声 | 具备短声（Click）、短纯音（TONE BURST）
3.15.3 | 肌肉紧张度水平测示 | 独立显示器实时显示EMG紧张度水平
3.15.4 | 肌肉紧张度差异补偿 | 具备
3.15.5 | 测试时窗 | （-20-80）ms（最大≤150ms）
3.16 | 内容共享 | 可与听力计、声阻抗计、助听器分析仪、眼震视图、甩头试验仪等其他设备数据共享组成听力诊断、眩晕诊断系统
3.17 | NOAH兼容 | 具备
3.18 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
4 | 配置需求 | 主机1台、图文工作站1套、打印机1台、插入式耳机1套、前置放大器1个、测试模拟器1个、配件工具包1套、耳塞1套、数据库软件1套、听觉脑干诱发电位软件1套、多频稳态软件1套、前庭诱发肌源电位软件1套、电极片≥100片、导电膏≥2瓶、磨砂膏≥2瓶
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
6 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 听觉脑干诱发电位仪 |  | 设备项目编号：2022-JQ06-W1580 | 数量：2台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
1 | 电极片 |  | 25000片
2 | 导电膏 |  | 10瓶
3 | 磨砂膏 |  | 20瓶
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。