## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 射频消融系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 进行电生理射频消融手术时的射频能量输出及控制。
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 射频输出功率 | 0-100 W可调
·3.2 | 阻抗感知范围 | 0-500欧姆
3.3 | 射频释放时间 | 0-999秒（可进行连续的线性消融）
·3.4 | 温度测量范围 | 0-95℃，精度1℃
·3.5 | 可设置的目标温度范围 | 0-90℃ ，精度1℃ | 15℃到80℃，精度1℃
3.6 | 温度全程实时显示 | 导管连接之后即全程实时显示导管头端温度
3.7 | 阻抗全程实时显示 | 导管连接之后即全程实时显示导管头端阻抗
·3.8 | 屏幕 | 彩色屏幕，屏幕尺寸≥6.5英寸
3.9 | 触控方式 | 医用触摸屏
·3.10 | 屏幕显示 | 中文界面，内置多种显示方式，包括数字模式，表格模式，趋势模式
3.11 | 与电生理记录仪的兼容性 | 兼容各品牌电生理记录仪
·3.12 | 与灌注泵兼容性 | 兼容各品牌灌注泵联合使用；兼容使用多种类型冷盐水灌注导管
·3.13 | 与三维标测系统兼容性 | 三维标测系统兼容品牌≥2个
·3.14 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（厂家自报）
*4 | 配置需求 | 主机、脚踏开关、电源线、附件。
5 | 配套医用试剂耗材
5.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 填写“是”与“否”，（厂家自报）
5.2 | 封闭配套试剂耗材品规/价格 | 如有一次性使用封闭医用试剂耗材，厂家自报品规/价格
*6 | 售后条款
6.1 | 保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注： 1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。